## 1.dala
2. pielikums Atklāta konkursa „Plāno kārtiņu plazmas nogulsnēšanas un kodināšanas aprīkojums” nolikumam iepirkums id.nr. LU CFI 2019/29/ERAF TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS FORMA Iepirkums tiek veikts ERAF projekta Nr.:1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība” vajadzībām. Nenodefinētās prasības, preču zīmes un piegādājamo iekārtu stāvoklis Ja tehniskajās specifikācijās kāda preču tehniskā prasība nav definēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem. Ja ir minētas preču zīmes vai piegādātāji vai ražotāji, tas ir jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai augstāku kvalitāti. Līguma ietvaros piegādājamā(s) iekārta(s) nedrīkst būt lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai renovētas daļas. If some of technical requirements are not defined in the technical specification, it must comply with the minimum commonly accepted requirements or standards. If trademarks or suppliers or manufacturers are mentioned, this should be understood as referring to comparable or higher quality. The equipment (s) supplied within the framework of the contract shall not be used, they shall not have built-in used or renovated parts.
Iepirkuma priekšmeta "Plāno kārtiņu plazmas nogulsnēšanas un kodināšanas aprīkojums" 1.daļa Minimālās tehniskās prasības:
Nr.p.k. No | Requirement | Nosacījums | Requirement details (nosacījuma detaļas) | Pretendenta piedāvājums | Skaits Quantity | Cena EUR bez PVN
1. | Reactive ion etching system with inductively coupled plasma | Reaktīvo jonu kodināšanas sistēma ar inducēti saistītu plazmu |  |  | 1
1.0 | General description | Vispārīgs apraksts | Reactive ion etching system equipped with ICP suitable for chlorine and flourine chemistry and up to 200 mm substrates
Reaktīvā jonu kodināšanas sistēma aprīkota ar ICP, ka spiemērota hlora un fluora ķimijai un pamatnēm līdz 200 mm
1.1 | Undefined requirements | Nenodefinētās prasības | All system items necessary for the operation of the system are included in the Tender, even if not explicitly mentioned in this technical specification.
Visas sistēmas darbībai nepieciešamās sastāvdaļas ir iekļautas iepirkumā, pat ja nav atsevišķi minētas tehniskajā specifikācijā.
1.2 | Power connection | Elektrības pieslēgums | Three phase 400 V, 50 Hz
Trīs fāzes 400 V, 50 Hz
1.3. | Process chamber | Procesa kamera
1.3.1 | Material | Materiāls | Full block aluminum
Pilna bloka alumīnijs
1.3.2 | Pumping flange | Atsūknēšanas atloks | 200 mm
1.3.3 | Front flange | Atloks priekšā | 30-50 mm with viewport
30-50 mm ar logu
1.3.4 | Additional flange | Papildus atloks | For optical emission
Optiskajai emisijai
1.3.5 | Chamber and pumping | Kambaris un atsūknēšana | 100 % radial without sealings or weldings
100 % radiāla bez blīvējuma un metinājuma
1.3.6 | Electric chamber heating | Elektriskā kameras sildīšana | 60o C
1.4 | Substrate electrode | Pamatnes elektrods
1.4.1 | Material | Materiāls | Aluminium
Alumīnijs
1.4.2 | Electrode diameter | Elektroda diametrs | ≥240 mm
1.4.3 | Temperature control | Temperatūras vadība | -30 - +80 C
1.4.4 | Helium backside cooling | Hēlija dzesēšana no apakšas | included
iekļauta
1.4.5 | RF power and heater/chiller can be connected to the RIE electrode | RF avots un sildītājs/dzesētājs va tikt savienots ar RIE elektrodu | included
iekļauta
1.4.6 | Wafer clamping | Plāksnīšu fiksācija | mechanical, suitable for 100 mm wafer
mehāniska, piemērota 100 mm plāksnītēm
1.5. | Computer control | Datora vadība
1.5.1. | System controlled by PLC | Sistēma tiek kontrolēta ar PLC | Included
Iekļauta
1.5.2 | Software runs on windows OS | Programmatūra strādā Windows vidē | Windows 10
1.5.3 | LCD monitor | LCD ekrāns | 22-23"
1.5.4. | Software | Programmatūra
1.5.4.1 | Data logging | Datu reģistrācija | parameters can be selected from complete list of analo/digital in and output parameters
paremetri var tikt izvēlēti no pilna analogu/digitālu ieeju un izeju parametru saraksta
1.5.4.2 | Process control | Procesu kontrole | with selectable limits for the parameters
ar parametru limitu izvēli
1.5.4.3 | Service mode | Servisa režīms | Included
Iekļauts
1.5.4.4 | Automatic leak check and MFC calibration function | Automātiska noplūdes pārbaude un MFC kalibrācijas funkcija | Included
Iekļauts
1.5.4.5. | Password levels | Paroļu līmeņi | 5 levels
5 līmeņi
1.6. | ICP source | ICP avots
1.6.1 | Al2O3 liner | Al2O3 čaula | 300 mm
1.6.2 | Generator | Ģenerators | 2 MHz with automatic tuning
2 Mhz ar automātisko pielāgošanu
1.6.3 | Automatic matching unit | Automātiskais saskaņošanas bloks | directly coupled to ICP source without cables
tieši piestiprināts pie ICP avota bez vadiem
1.6.4 | Maximum power | Maksimālā jauda | 3000 W
1.6.5 | Flange in the top electrode for retrofitting a laser interferometer | Atloks augšējā elektrodā, lai pievienotu lāzera interferometru | 25 mm
1.6.6 | Electrostatic shielding | Elektrostatiskā ekranēšana | Included
Iekļauts
1.7. | Substrate electrode | Pamatnes elektrods
1.7.1 | Generator | Ģenerators | 13.56 MHz with automatic RF tuning
13,56 MHz ar automātisku RF pielāgošanu
1.7.2 | Automatic matching unit | Automātiskais saskaņošanas bloks | directly coupled to substrate electrode without cables
tieši piestiprināts pie pamatnes elektroda bez vadiem
1.7.3 | Maximum power | Maksimālā jauda | 300 W
1.8. | Vacuum measurements | Vakuuma mērījumi | 100 mtorr CM gauge
100 mtorr CM mērierīce
1.9 | Gas supply | Gāzes piegāde
1.9.1 | Stainless steel gas pod | Nerūsējošā tērauda gāzes nodalījums | for max 8 gas lines
maksimāli 8 gāzes līnijām
1.9.2. | MFC controlled gas lines | MFC kontrolētas gāzes līnijas | 8 gas lines, close coupled gas pod on top of the ICP of 5 lines without bypass for following gases: Ar, O2, SF6, C4F8, CHF3, 2 lines with bypass line and metal sealings for following gases: , BCl3 (heated) and Cl2. 1 gas line for CF4. Electropolished, orbital welded. Equipped with particle filter and electropneumatic valve. Bypass lines have three valves
8 gāzes līnijas, cieši pievienota gāzes nodalījums uz ICP avota ar 5 līnijām bez apejas sekojošām gāzēm Ar, O2, SF6, C4F8, CHF3, 2 ar apeju un metāla šuvēm paredzētas sekojošām gāzēm: BCl3 (apsildīta) and Cl2. argonā. 1 gāzes līnija paredzēta CF4. Elektropulētas, orbitāli metinātas. Aprīkotas ar daļiņu filtru un elektropneimatisku vārstu. Apejas līnijām ir 3 vārsti
1.9.3 | Fittings | Savienojumi | VCR
1.10 | Pumping system | Sūkņu sistēma
1.10.1 | Pump | Sūknis | Dry
Sausais
1.10.2 | Turbomolecular pump | Turbomolekulārais sūknis | 1600 l/s
1.10.2 | Electrical pump pipework heating | Elektriska sūkņa cauruļu sildīšana | 80o C
1.11. | Exhaust treatment | Izplūdes gāzu apstrāde
1.11.1 | Scrubber | Attīrītājs | Dry, stand alone column
sausais, atsevišķi stāvoša kolonna
1.11.2 | Extracted cabinet | Ekstrahēts skapis | Included
Iekļauts
1.11.3 | Pressure measurement between scrubber and pump | Spiediena mērīšana starp attīrītāju un sūkni | Included
Iekļauts
1.12. | Vacuum loadlock | Vakuuma ielādēšanas slūžas
1.12.1 | Material | Materiāls | Full block aluminium
Vesela bloka alumīnijs
1.12.2 | Volume | Tilpums | ≤5 l
1.12.3 | Viewport | Skatu lodziņš | from top
no augšas
1.12.4 | Pumping system | Atsūknēšanas sistēma | dry, ≥15 m3/h
sausā, ≥15 m3/h
1.13. | Optical emission | Optiskā emisija
1.13.1 | Spectrum range | Spektra diapazons | 200-880 nm
1.13.2 | Software | Programmatūra | Integrated into system software
Integrēta sistēmas programmatūrā
2. | Plasma enhanced chemical vapor deposition system | Sistēma ķīmiskā tvaika nogulsnēšanai ar plazmu |  |  | 1
2.0 | General description | Vispārīgs apraksts | Plasma enhanced chemical vapor deposition system suitable to deposit SiO2, Si3N4 and a-Si on up to 200 mm wafers
Iekārta ķīmiskā tvaika nogulsnēšanai ar plazmu, lai nogulsnētu SiO2, Si3N4 un a-Si uz līdz 200 mm lielām plāksnītēm
2.1 | Undefined requirements | Nenodefinētās prasības | All system items necessary for the operation of the system are included in the Tender, even if not explicitly mentioned in this technical specification.
Visas sistēmas darbībai nepieciešamās sastāvdaļas ir iekļautas iepirkumā, pat ja nav atsevišķi minētas tehniskajā specifikācijā.
2.2 | Power connection | Elektrības pieslēgums | Three phase 400 V, 50 Hz
Trīs fāzes 400 V, 50 Hz
2.3. | Process chamber | Procesa kamera
2.3.1 | Material | Materiāls | Full block aluminum
Pilna bloka alumīnijs
2.3.2 | Pumping flange | Atsūknēšanas atloks | 150 mm
2.3.3 | Front flange | Atloks priekšā | 30-50 mm with viewport
30-50 mm ar logu
2.3.4 | Additional flange | Papildus atloks | For optical emission
Optiskajai emisijai
2.3.5 | Chamber and pumping | Kambaris un atsūknēšana | 100 % radial without sealings or weldings
100 % radiāla bez blīvējuma un metinājuma
2.3.6 | Electric chamber heating | Elektriskā kameras sildīšana | 60o C
2.4 | Substrate electrode | Pamatnes elektrods
2.4.1 | Electrode diameter | Elektroda diametrs | ≥240 mm
2.4.2 | Aluminium electrode with PID temp controller | Alumīnija elektrods ar PID temperatūras kontroli | up to 400o C
līdz 400o C
2.5 | Top electrode | Augšējais elektrods
2.5.1 | Aluminium top electrode | Alumīnija augšējais elektrods | With integrated shower head gas inlet
ar integrētu dušas tipa gāzes ieplūdi
2.5.2 | RF power can be connected to PECVD top electrode | RF avots var tikt pievienots pie PECVD augšējā elektroda | Mhz and Khz
2.5.3 | Top electrode can be opened for access to process chamber | Augšējais elektrods var tikt atvērts, lai piekļūtu procesa kamerai | included
iekļauts
2.6. | Computer control | Datora vadība
2.6.1. | System controlled by PLC | Sistēma tiek kontrolēta ar PLC | Included
Iekļauta
2.6.2 | Software runs on windows OS | Programmatūra strādā Windows vidē | Windows 10
2.6.3 | LCD monitor | LCD ekrāns | 22-23"
2.6.4. | Software | Programmatūra
2.6.4.1 | Data logging | Datu reģistrācija | parameters can be selected from complete list of analo/digital in and output parameters
paremetri var tikt izvēlēti no pilna analogu/digitālu ieeju un izeju parametru saraksta
2.6.4.2 | Process control | procesu kontrole | with selectable limits for the parameters
ar parametru limitu izvēli
2.6.4.3 | Service mode | Servisa režīms | Included
Iekļauts
2.6.4.4 | Automatic leak check and MFC calibration function | Automātiska noplūdes pārbaude un MFC kalibrācijas funkcija | Included
Iekļauts
2.6.4.5. | Password levels | Paroļu līmeņi | 5 levels
5 līmeņi
2.7. | Plasma Generation for top electrode | Plazmas ģenerēšana augšējam elektrodam
2.7.1 | MHz generator with automatic RF tuning | Mhz ģenerators ar automātisko RF regulēšanu | 13.56 MHz
13,56 MHz
2.7.2 | Maximum power | Maksimālā jauda | 300 W
2.7.3 | Automatic matching unit | Automātiskais saskaņošanas bloks | directly coupled to top electrode without cables
tieši piestiprināts pie augšējā eletroda bez vadiem
2.7.4 | Frequency mixing for stress control | Frekvenču jaukšana sprieguma kontrolei | 100 KHz 500 W generator with automatic control of MHz/KHz switching intervals
100 KHz 500 W ģenerators ar automātisko Mhz/KHz pārslēgšanās intervālu kontroli
2.8. | Vacuum measurements | Vakuuma mērījumi | 2 torr CM gauge
2 torr CM mērierīce
2.9. | Gas supply | Gāzes piegāde
2.9.1 | Stainless steel gas pod | Nerūsējošā tērauda gāzes nodalījums | for max 8 gas lines
maksimāli 8 gāzes līnijām
2.9.2. | MFC controlled gas lines | MFC kontrolētas gāzes līnijas | 7 gas lines four of them with bypass line and metal sealings for following gases: 2% SiH4 in Ar, N2O, NH3, CF4, Ar, 10% B2H6 in Ar, 10% PH3 in Ar. Electropolished, orbital welded. Equipped with particle filter and electropneumatic valve. Bypass lines have three valves
7 gāzes līnijas no kurām četras ir apeju un metāla šuvēm paredzētas sekojošām gāzēm: 2% SiH4 argonā, N2O, NH3, Ar, 10 % B2H6 Argonā, 10 % PH3 argonā. Elektropulētas, orbitāli metinātas. Aprīkotas ar daļiņu filtru un elektropneimatisku vārstu. Apejas līnijām ir 3 vārsti
2.9.3 | Fittings | Savienojumi | VCR
2.10 | Pumping system | Sūkņu sistēma
2.10.1 | Pump | Sūknis | Dry
Sausais
2.10.2 | Electrical pump pipework heating | Elektriska sūkņa cauruļu sildīšana | 80o C
2.11. | Exhaust treatment | Izplūdes gāzu apstrāde
2.11.1 | Scrubber | Attīrītājs | Dry, stand alone column
sausais, atsevišķi stāvoša kolonna
2.11.2 | Extracted cabinet | Ekstrahēts skapis | Included
Iekļauts
2.11.2 | Pressure measurement between scrubber and pump | Spiediena mērīšana starp attīrītāju un sūkni | Included
Iekļauts
2.12. | Vacuum loadlock | Vakuuma ielādēšanas slūžas
2.12.1 | Material | Materiāls | Full block aluminium
Vesela bloka alumīnijs
2.12.2 | Volume | Tilpums | ≤5 l
2.12.3 | Viewport | Skatu lodziņš | from top
no augšas
2.12.4 | Pumping system | Atsūknēšanas sistēma | dry, ≥15 m3/h
sausā, ≥15 m3/h
2.13. | Optical emission | Optiskā emisija
2.13.1 | Spectrum range | Spektra diapazons | 200-880 nm
2.13.2 | Software | Programmatūra | Integrated into system software
Integrēta sistēmas programmatūrā
3. | Process engineer visit and start-up of the system | Procesa inženiera vizīte un sistēams palaišana | Included
Iekļauts
4. | Shipment | Piegāde | According to INCOTERMS 2010 DAP.
Saskaņā ar INCOTERMS 2010 DAP.
5. | Warranty | Garantija
5.1 | Full warranty | Pilna garantija | at least 12 months
vismaz 12 mēneši
5.2 | The Supplier provide access to an English or Latvian speaking support organisation, which answers questions by phone or e-mail during office hours. | Piegādātājs nodrošina pieeju angliski vai latviski runājošai atbalsta organizācijai, kura darba laikā atbild uz jautājumiem pa telefonu vai e-pastu. | Included
Iekļauts
5.3 | Free of charge process support | Bezmaksas procesa atbalsts | For length of warranty or longer
Garantijas laikā vai ilgāk
5.4 | Detailed documentation of supplied equipment. | Piegādāto iekārtu detalizēta dokumentācija. | Included
Iekļauts
Cena kopā par visu Preču apjomu EUR bez PVN:
Total cost of all goods volume EUR without VAT
CPV | 22520000
31712330
39341000
______________________________________ ______________________________ _________________________
/vārds, uzvārds/name, surname/ /amats/position/ /paraksts/signature/

## 2.dala
2. pielikums Atklāta konkursa „Plāno kārtiņu plazmas nogulsnēšanas un kodināšanas aprīkojums” nolikumam iepirkums id.nr. LU CFI 2019/29/ERAF TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS FORMA Iepirkums tiek veikts ERAF projekta Nr.:1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība” vajadzībām. Nenodefinētās prasības, preču zīmes un piegādājamo iekārtu stāvoklis Ja tehniskajās specifikācijās kāda preču tehniskā prasība nav definēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem. Ja ir minētas preču zīmes vai piegādātāji vai ražotāji, tas ir jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai augstāku kvalitāti. Līguma ietvaros piegādājamā(s) iekārta(s) nedrīkst būt lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai renovētas daļas. If some of technical requirements are not defined in the technical specification, it must comply with the minimum commonly accepted requirements or standards. If trademarks or suppliers or manufacturers are mentioned, this should be understood as referring to comparable or higher quality. The equipment (s) supplied within the framework of the contract shall not be used, they shall not have built-in used or renovated parts.
Iepirkuma priekšmeta "Gāzes skapis amonjakam" 2.daļa Minimālās tehniskās prasības:
Nr.p.k. No | Requirement | Nosacījums | Requirement details (nosacījuma detaļas) | Pretendenta piedāvājums | Skaits Quantity | Cena EUR bez PVN
1. | Gas Cabinet for ammonia | Gāzes skapis amonjakam |  |  | 1
1.1 | Dimensions | Dimensijas | max 2000 x 850 x 600 mm (h x w x d)
maks 2000 x 850 x 600 mm (a x pl x dz)
1.2 | Opening windows | Atverami logi | included
iekļauts
1.3 | Extract spigot | Ekstrakta tapa | included
iekļauts
1.4 | Snorkel air inlet | Snorkeļa tipa ieeja | included
iekļauts
1.5. | 5 valve gas panel for automatic operation | 5 vārstu gāzes panelis automātiskai darbībai
1.5.1 | Air operated pigtail vent valve complete with EPR non-return valve | Ar gaisu darbināms lokanais vārsts ar EPR vienvirziena vārstu | 1 pc
1 gb
1.5.2. | Air operated regulator isolation valve | Ar gaisu darbināms regulācijas izolācijas vārsts | 1 pc
1 gb
1.5.3. | Tied diaphragm regulator | Sasaistīts diafragmas regulātors | 1 pc
1 gb
1.5.4. | Air operated regulator vent valve complete with EPR non-return valve | Ar gaisu darbināms regulācijas ventilācijas vārsts ar EPR vienvirziena vārstu | 1 pc
1 gb
1.5.5 | Air operated Outlet isolation valve | Ar gaisu darbināms izplūdes izolācijas vārsts | 1 pc
1 gb
1.5.6 | Manual leak test valve with LOTO | Manuāls noplūdes testa vārsts ar LOTO | 1 pc
1 gb
1.5.7 | Atex zone 2 classed pressure transducers for inelt and outlet pressures | Ieejas un izejas spiediena devējs, kas paredzēts izmantošanai atex zonā 2 | 1 pc
1 gb
1.5.8 | Manual LOTO process line isolation valve | Manuāls LOTO procesa līnija izolācijas vārsts | 1 pc
1 gb
1.5.9 | Welded pigatail with cylinder connections and blank | Metināts lokanais savienojums ar cilindra savienojumu un sagatavi | 1 pc
1 gb
1.5.10 | inter-connecting pipework | starpsavienojumu caurules | included
iekļauts
1.5.11 | VAC-A generator | VAC-A ģenerators | included
iekļauts
1.6 | 2 valve gas panel for inert gases | 2 vārstu gāzes panelis inertajām gāzēm
1.6.1 | Manual LOTO pigtail vent valve complete with non-return valve | Manuāls LOTO lokanais ventilācijas vārsts ar vienvirziena vārstu | 1 pc
1 gb
1.6.2 | Manual LOTO regulator isolation valve | Manuāls LOTO regulatora izolācijas vārsts | 1 pc
1 gb
1.6.3 | Tied diaphragm regulator | Sasaistīts diafragmas regulātors | 1 pc
1 gb
1.6.4 | Pressures gauges for inlet and outlet pressure indication | Spiediena mērierīces ieejas un izplūdes spiediena noteikšanai | 1 pc
1 gb
1.6.5 | Over pressure burst disc set at 10 bar ±10 % | Pārspiediena eksplozijas disks iestatīts 10 bar ± 10 % | 1 pc
1 gb
1.6.6 | Welded pigatail with cylinder connections and blank | Metināts lokanais savienojums ar cilindra savienojumu un sagatavi | 1 pc
1 gb
1.7 | Scale | Svari | 1 pc
1 gb
1.7.1 | Cylinder scale platform for liquid contents monitoring | Cilindra svaru platforma šķidra satura monitorēšanai | 1 pc
1 gb
1.8. | Automatic purge controller | Automātiskais skalošanas kontrolieris
1.8.1 | Ladder logic PLC | Ladder logic PLC | included
iekļauts
1.8.2 | Human machine interface | Cilvēka mašīnas interfeiss | >8 inch
>8 collas
1.8.3 | Acoustic alarm indicator | Akustiskās trauksmes indikators | included
iekļauts
1.8.4 | LED traffic light visual indicators | LED luksafora vizuālie indikatori | included
iekļauts
1.8.5 | Galvanic isolation barriers for pressure transducers and digital input devices | Galvaniska izolācijas barjera spiediena devējam un digitālām ieejas ierīcēm | included
iekļauts
1.8.6 | 3 purge sequences for cylinder exchange, maintenance purging and line purging | 3 skalošanu sekvences balonu apmaiņai, apkopes skalošanai un līnijas skalošanai | included
iekļauts
1.8.7 | Realtime pressure monitoring with trend recording | Reāla laika spiediena monitorēšana ar tendences ierakstīšanu | included
iekļauts
1.8.8 | Process alarms for low inlet pressure, high outlet and low outlet pressure | Zema ieejas spiediena, augsta un zema izejas spiediena procesa brīdinājumi | included
iekļauts
1.8.9 | Autochangeover by decreasing cylinder pressure or low delivery pressure | Automātiska pārslēgšana pie zema balonu spiediena vai zema piegādes spiediena | included
iekļauts
1.8.10 | Support for pneumatic cylinder valves | Pneimatisko balona vārstu atbalsts | included
iekļauts
1.8.11 | Alarms for purge sequence monitoring including vent pressure, purge gas pressure, evacuation failure, pressurisation failure and automated leak tests | Brīdinājumi skalošanas sekvences monitorēšanai: ventilēšanas spiediens, skalošanas gāzes spiediens, izsūknēšanas kļūme, hermetizācijas kļūme un atomātiskais nopūdes tests | included
iekļauts
1.8.12 | Alarm history information | Informācija par brīdinājumu vēsturi | included
iekļauts
1.8.13 | Two relay output, on-site configurable for low cylinder, panel status or alarm | Divu releju izeja, kas konfigurējam uz vietas, zema balona līmeņa, paneļa statusam vai trauksmei. | included
iekļauts
1.17 | CE conformity | CE | included
iekļauts
1.18 | Leak test certificates | Noplūdes testa sertifikāti | included
iekļauts
1.19 | Operation manual | Ekspluatācijas rokasgrāmata | included
iekļauts
2 | Gas Cabinet for SiH4 | Gāzes skapis SiH4 |  |  | 1
2.1 | Dimensions | Dimensijas | max 2000 x 850 x 600 mm (h x w x d)
maks 2000 x 850 x 600 mm (a x pl x dz)
2.2. | Opening windows | Atverami logi | included
iekļauts
2.3 | Extract spigot | Ekstrakta tapa | included
iekļauts
2.4 | Snorkel air inlet | Snorkeļa tipa ieeja | included
iekļauts
2.5 | Material | Materiāls | 304 stainless steel
304 nerūsējošais tērauds
2.6 | 5 valve gas panel for automatic operation | 5 vārstu gāzes panelis automātiskai darbībai
2.6.1 | Air operated pigtail vent valve complete with non-return valve | Ar gaisu darbināms lokanā savienojuma vārsts ar vienvirziena vārstu | 1 pc
1 gb
2.6.2 | Air operated purge inlet valve complete with non-return valve | Ar gaisu darbināms skalošanas vārsts ar vienvirziena vārstu | 1 pc
1 gb
2.6.3 | Air operated pressure reducing regulator isolation valve | Ar gaisu darbināms spiedienu samazinošs regulatora izolācijas vārsts | 1 pc
1 gb
2.6.4 | Tied diaphragm regulator | Sasaistīts diafragmas regulātors | 1 pc
1 gb
2.6.5 | Air operated regulator vent valve complete with non-return valve | Ar gaisu darbināms regulācijas ventilācijas vārsts ar vienvirziena vārstu | 1 pc
1 gb
2.6.6 | Air operated Outlet isolation valve | Ar gaisu darbināms izplūdes izolācijas vārsts | 1 pc
1 gb
2.6.7 | Manual leak test valve with LOTO | Manuāls noplūdes testa vārsts ar LOTO | 1 pc
1 gb
2.6.8 | Atex zone 2 classed pressure transducers for inelt and outlet pressures | Ateks zonas otrās klases spiediena devējs ieejas un izplūdes spiedieniem | 1 pc
1 gb
2.6.9 | Manual LOTO process line isolation valve | Manuāls LOTO procesa līnija izolācijas vārsts | 1 pc
1 gb
2.6.10 | Over pressure burst disc set at 10 bar ±10 % with downstream contact gauge and 100 psi cracking pressure non-return valve | Pārspiediena eksplozijas disks iestatīts 10 bar ± 10 % ar jelupēju kontakta mērierīci un pie 100 psi saplīstošu spiediena vienvirziena vārstu | 1 pc
1 gb
2.6.11 | Welded pigatail with cylinder connections and blank | Metināts lokanais savienojums ar cilindra savienojumu un sagatavi | 1 pc
1 gb
2.6.12 | inter-connecting pipework | starpsavienojumu caurules | included
iekļauts
2.6.13 | VAC-A generator | VAC-A ģenerators | included
iekļauts
2.7 | 2 valve gas panel for inert gases | 2 vārstu gāzes panelis inertajām gāzēm
2.7.1 | Manual LOTO pigtail vent valve complete with non-return valve | Manuāls LOTO lokanais savienojuma ventilācijas vārsts ar vienvirziena vārsts | 1 pc
1 gb
2.7.2 | Manual LOTO regulator isolation valve | Manuāls LOTO regulatora izolācijas vārsts | 1 pc
1 gb
2.7.3 | Tied diaphragm regulator | Sasaistīts diafragmas regulātors | 1 pc
1 gb
2.7.4 | Pressures gauges for inlet and outlet pressure indication | Spiediena mērierīces ieejas un izplūdes spiediena noteikšanai | 1 pc
1 gb
2.7.5 | Over pressure burst disc set at 10 bar ±10 % | Pārspiediena eksplozijas disks iestatīts 10 bar ± 10 % | 1 pc
1 gb
2.7.6 | Welded pigtail with cylinder connections and blank | Metināts lokanais savienojums ar cilindra savienojumu un sagatavi | 1 pc
2.8 | Automatic purge controller | Automātiskais skalošanas kontrolieris
2.8.1 | Ladder logic PLC | Ladder logic PLC | included
iekļauts
2.8.2 | Human machine interface | Cilvēka mašīnas interfeiss | >8 inch
>8 collas
2.8.3 | Acoustic alarm indicator | Akustiskās trauksmes indikators | included
iekļauts
2.8.4 | LED traffic light visual indicators | LED luksafora vizuālie indikatori | included
iekļauts
2.8.5 | Galvanic isolation barriers for pressure transducers and digital input devices | Galvaniska izolācijas barjera spiediena devējam un digitālām ieejas ierīcēm | included
iekļauts
2.8.6 | 3 purge sequences for cylinder exchange, maintenance purging and line purging | 3 skalošanu sekvences balonu apmaiņai, apkopes skalošanai un līnijas skalošanai | included
iekļauts
2.8.7 | Realtime pressure monitoring with trend recording | Reāla laika spiediena monitorēšana ar tendences ierakstīšanu | included
iekļauts
2.8.8 | Process alarms for low inlet pressure, high outlet and low outlet pressure | Zema ieejas spiediena, augsta un zema izejas spiediena procesa brīdinājumi | included
iekļauts
2.8.9 | Autochangeover by decreasing cylinder pressure or low delivery pressure | Automātiska pārslēgšana pie zema balonu spiediena vai zema piegādes spiediena | included
iekļauts
2.8.10 | Support for pneumatic cylinder valves | Pneimatisko balona vārstu atbalsts | included
iekļauts
2.8.11 | Alarms for purge sequence monitoring including vent pressure, purge gas pressure, evacuation failure, pressurisation failure and automated leak tests | Brīdinājumi skalošanas sekvences monitorēšanai: ventilēšanas spiediens, skalošanas gāzes spiediens, izsūknēšanas kļūme, hermetizācijas kļūme un atomātiskais nopūdes tests | included
iekļauts
2.8.12 | Alarm history information | Informācija par brīdinājumu vēsturi | included
iekļauts
2.8.13 | Two relay output, on-site configurable for low cylinder, panel status or alarm | Divu releju izeja, kas konfigurējam uz vietas, zema balona līmeņa, paneļa statusam vai trauksmei. | included
iekļauts
2.17 | CE conformity | CE | included
iekļauts
2.18 | Leak test certificates | Noplūdes testa sertifikāti | included
iekļauts
2.19 | Operation manual | Ekspluatācijas rokasgrāmata | included
iekļauts
3. | Gas cabinet for non-toxic reactive gases (CF4, CHF3, C4F8, H2, O2 un SF6) | Gāzes kabineti netoksiskām reaktīvām gāzēm (CF4, CHF3, C4F8, H2, O2 un SF6) |  |  | 2
3.1 | Dimensions | Dimensijas | max 2150 x 1350 x 500 mm (h x w x d)
maks. 2150 x 1350 x 500 mm (a x pl x dz)
3.2 | Material | Materiāls | Galvanized sheet steel painted with corrosion resistant paint
Cinkots lokšņu tērauds, kas krāsots ar korozijas izturīgu krāsu
3.3 | Number of gas cylinders | Gāzu cilindru skaits | 4
3.4 | Temperature range | Temperatūras diapazons | -35 to +40 oC
-35 to +40 oC
3.5 | International Protection Rating | Starptautiskā aizsardzības kvalifikācija | 44
3.6 | Key | Atslēga | 2 pcs
2 gab.
3.7 | Technical passport | Tehniskā pase | included
iekļauts
4. | Gas cabinet for non-toxic reactive gases (CF4, CHF3, C4F8, H2, O2 un SF6) | Gāzes kabineti netoksiskām reaktīvām gāzēm (CF4, CHF3, C4F8, H2, O2 un SF6) |  |  | 1
4.1 | Dimensions | Dimensijas | max 2150 x 700 x 500 mm (h x w x d)
maks. 2150 x 700 x 500 mm (a x pl x dz)
4.2 | Material | Materiāls | Galvanized sheet steel painted with corrosion resistant paint
Cinkots lokšņu tērauds, kas krāsots ar korozijas izturīgu krāsu
4.3 | Number of gas cylinders | Gāzu cilindru skaits | 2
4.4 | Temperature range | Temperatūras diapazons | -35 to +40 oC
-35 to +40 oC
4.5 | International Protection Rating | Starptautiskā aizsardzības kvalifikācija | 44
4.6 | Key | Atslēga | 2 pcs
2 gab.
4.7 | Technical passport | Tehniskā pase | included
iekļauts
5. | Liquid cylinder contents monitoring system for non-toxic reactive gases | Šķidrumu saturošu balonu satura monitorēšanas sistēma ne-toksiskām reaktīvām gāzēm |  |  | 1
5.1 | Scale readout unit for up to ten cylinder scale platform | Svaru nolasīšanas vienība līdz desmit balonu svaru platformām | included
iekļauts
5.2 | PLC based ladder logic | Uz PLC bāzētā ladder logic | included
iekļauts
5.3 | Touchscreen | Skārienjūtīgs ekrāns | >4 inches
>4 collas
5.4 | Alarms | Trauksmes | Visual and audible indication
Vizuālas un akustiskas pazīmes
5.5 | Scale | svari | 4 pieces
4 gab.
5.6 | Platforms | Platformas | 4 pieces
4 gab
6. | High Purity gas panel | Augstas tīrības gāzu pieslēguma panelis |  |  | 4
6.1 | Mounting | Montāža | On wall or in gas cabinet
Montējams pie sienas vai gāzu skapī
6.2 | Equipped with (mounted on console) | Aprīkots ar (montējamas uz konsoles)
6.2.1 | Pressure regulator | Spiediena regulators | Included
Iekļauts
6.2.2 | Inlet and outlet pressure gauges | Ieejas un izejas spiediena manometri | Included
Iekļauts
6.2.3 | Relief valve for gas purging, high pressure side | Pārplūdes vārsts priekš gāzes attīrīšanas augstspiediena pusē | Included
Iekļauts
6.2.4 | shut-off valves for the process gas at high and low pressure ends and for the purging gas. | Noslēgvārstu priekš procesu gāzes beigās pie augsta un zema spiediena un attīrīšanas gāzes. | Included
Iekļauts
6.2.5 | Residual gas line connecting the relief valve with the purge outlet | Atlikušās gāzes līnijas savienojot pārplūdes vārstu ar attīrīšanas izeju. | Included
Iekļauts
6.2.6 | With external gas purging to allow purging of the high pressure side before disconnecting cylinders | Aprīkots ar ārēju gāzes attīrīšanu, lai būtu iespējams attīrīt augstspiediena daļu pirms gāzes balona atvienošanas. | Included
Iekļauts
6.3 | High pressure coil for one cylinder with connection to cylinder: DIN477 No. 1 or No. 6, or No. 10 | Augstspiediena lokanais savienojums priekš viena gāze balona. DIN477 Nr. 1 vai Nr. 6, vai Nr. 10 | Short or long
Īsā vai garā
6.4 | Inlet primary pressure: | Ieejas spiediens: | Up to 230 bar
Līdz 230 bar
6.5 | Outlet pressure: | Izejas spiediens: | 0.5 - 6.0 or 2.5 -14 bar
0.5 - 6.0 bar vai 2.5 -14 bar
6.6 | Outlet gauge range: | Izejas manometra diapazons: | - 1 to 10 bar or 0 to 25 bar
- 1 līdz 10 bar vai 0 līdz 25 bar
6.7 | Operating temperature: | Darba temperatūra | –20 – +70°C
6.8 | Connection: | Savienojums: | 1 cylinder
1 gāzes balons
6.9 | Process gas in: | Procesa gāzes ieeja: | NPT 1/4” female
NPT 1/4” Sievišķais
6.10 | Process gas out: | Procesa gāzes izeja: | NPT 1/4” or 6 mm or 8 mm female
NPT 1/4” vai 6 mm vai 8 mm sievišķais
6.11 | Purge gas outlet: | Attīrīšanas gāzes izeja: | NPT 1/4” or 6 mm or 8 mm female
NPT 1/4” vai 6 mm vai 8 mm sievišķais
6.12 | Purge gas inlet Tube fitting | Attīrīšanas gāzes ieejas caurules savienojums | 6 mm
6.13 | Purge gas outlet Tube fitting | Attīrīšanas gāzes izejas caurules savienojums | 6 mm
6.14 | Housing Material: | Cauruļu materiāli: | Stainless steel 316L
Nerūsējošais tērauds 316L
6.15 | Seals: | Blīves: | PVDF or PCTFE
PVDF or PCTFE
6.16 | Membrane: | Membrāna: | Stainless steel
Nerūsējošais tērauds
6.17 | Gauges: | Manometri: | For In and Out pressure control
Ieejas un izejas spiediena kontrolei
6.18 | Process gas: | Izmantojamā procesa gāzes: | inert, no toxic, no corrosive
inertas, netoksiskas, nekorozīvas
6.19 | Maximal helium leak | Maksimālā hēlija noplūde ne lielāka par | ≤ 10-7 mbar x L/s
6.20 | Dimensions, see also Fig 1. | Izmēri, skatīt arī Fig.1 | Width: 155-165 mm Length: 240 - 245 mm Height: 150 - 155 mm
Platums: 155-165 mm Garums: 240 - 245 mm Augstums: 150 - 155 mm
6.21 | Equipped with internal gas purging | Aprīkots ar iekšējo gāzes attīrīšanu | Included
iekļauts
6.22 | Mounted on stainless steel console | Montēta un nerūsējošā tērauda konsoles | Included
iekļauts
7. | High purity gas panel: | Augstas tīrības gāzu pieslēguma panelis |  |  | 3
7.1 | Mounting | Montāža | On wall or in gas cabinet
Montējams pie sienas vai gāzu skapī
7.2 | Equipped with (mounted on console) | Aprīkots ar (montējamas uz konsoles)
7.2.1 | Pressure regulator | Spiediena regulators | Included
Iekļauts
7.2.2 | Inlet and outlet pressure gauges | Ieejas un izejas spiediena manometri | Included
Iekļauts
7.2.3 | Relief valve for gas purging, high pressure side | Pārplūdes vārsts priekš gāzes attīrīšanas augstspiediena pusē | Included
Iekļauts
7.2.4 | shut-off valves for the process gas at high and low pressure ends and for the purging gas. | Noslēgvārstu priekš procesu gāzes beigās pie augsta un zema spiediena un attīrīšanas gāzes. | Included
Iekļauts
7.2.5 | Residual gas line connecting the relief valve with the purge outlet | Atlikušās gāzes līnijas savienojot pārplūdes vārstu ar attīrīšanas izeju. | Included
Iekļauts
7.2.6 | High pressure coil for one cylinder with connection to cylinder: DIN477 No. 1 or No. 6, or No. 10 | Augstspiediena lokanais savienojums priekš viena gāze balona. DIN477 Nr. 1 vai Nr. 6, vai Nr. 10 | Short or long
Īsā vai garā
7.3 | Inlet primary pressure: | Ieejas spiediens: | Up to 230 bar
Līdz 230 bar
7.4 | Outlet pressure: | Izejas spiediens: | 0.5 - 6.0 or 2.5 -14 bar
0.5 - 6.0 bar vai 2.5 -14 bar
7.5 | Outlet gauge range: | Izejas manometra diapazons: | - 1 to 10 bar or 0 to 25 bar
- 1 līdz 10 bar vai 0 līdz 25 bar
7.6 | Operating temperature: | Darba temperatūra | –20 – +70°C
7.7 | Connection: | Savienojums: | 1 cylinder
Viena gāzes balons
7.8 | Process gas in: | Procesa gāzes ieeja: | NPT 1/4” female
NPT 1/4” Sievišķais
7.9 | Process gas out: | Procesa gāzes izeja: | NPT 1/4” or 6 mm or 8 mm female
NPT 1/4” vai 6 mm vai 8 mm sievišķais
7.10 | Purge gas outlet: | Attīrīšanas gāzes izeja: | NPT 1/4” or 6 mm or 8 mm female
NPT 1/4” vai 6 mm vai 8 mm sievišķais
7.11 | Housing Material: | Cauruļu materiāli: | Stainless steel 316L
Nerūsējošais tērauds 316L
7.12 | Seals: | Blīves: | PVDF or PCTFE
PVDF vai PCTFE
7.13 | Membrane: | Membrāna: | Stainless steel
Nerūsējošais tērauds
7.14 | Gauges: | Manometri: | For In and Out pressure control
Ieejas un izejas spiediena kontrolei
7.15 | Process gas: | Izmantojamā procesa gāzes: | inert, no toxic, no corrosive
inertas, netoksiskas, nekorozīvas
7.16 | Maximal helium leak | Maksimālā hēlija noplūde ne lielāka par | ≤ 10-7 mbar x L/s
≤ 10-7 mbar x L/s
7.17 | Dimensions, see Fig. 2 | Izmēri, skatīt Fig. 2 | Width: 155-165 mm Length: 240 - 245 mm Height: 150 - 155 mm
Platums: 155-165 mm Garums: 240 - 245 mm Augstums: 150 - 155 mm
7.18 | Equipped with internal gas purging | Aprīkots ar iekšējo gāzes attīrīšanu | Included
Iekļauts
7.19 | Montēta un nerūsējošā tērauda konsoles | Mounted on stainless steel console | Included
Iekļauts
8. | Option No 1: Gas point of use without flow regulator | Opcija No 1: Gāzes lietošanas punkts/darba spiediena regulators bez plūsmas regulēšanas: | For one gas line |  | 25
Izmantojams vienai gāzes līnijai
8.1 | Mounting | Montāža | On wall
Montējams pie sienas
8.2 | Equipped with (mounted on console) | Aprīkots ar (montējamas uz konsoles)
8.2.1 | Pressure regulator | Spiediena regulators | Included
Iekļauts
8.2.3 | outlet pressure gauges | Izejas spiediena manometru | Included
Iekļauts
8.2.4 | External gas supply line inlet | Ārējās gāzes līnijas ieeju | Included
Iekļauts
8.3 | Max Flow (nitrogen) | Maksimālā slāpekļa plūsma | 2 Nm3 or 6 Nm3
2 Nm3 vai 6 Nm3
8.4 | Maximal primary pressure: | Maksimālais ieejas spiediens: | 0 - 40 bar
0 - 40 bar
8.5 | Outlet pressure: | Izejas spiediens: | 0.1 - 1.0 bar or 0.5 - 6.0 or 1 -10.5 bar
0.1 - 1.0 bar vai 0.5 - 6.0 vai 1 -10.5 bar
8.6 | Outlet gauge range: | Izejas manometra diapazons: | - 1 to 1.5 bar or - 1 to 10 bar or - 1 to 18 bar
- 1 to 1.5 bar vai - 1 to 10 bar vai - 1 to 18 bar
8.7 | Operating temperature: | Darba temperatūra | –20 – +70°C
8.8 | Process gas in: | Procesa gāzes ieeja: | NPT 4 mm–10 mm or 1/8”-1/2” Swagelok - female
NPT 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok - sievišķais
8.9 | Process gas out: | Procesa gāzes izeja: | NPT 4 mm–10 mm or 1/8”-1/2” Swagelok - female
NPT 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok - sievišķais
8.10 | Material: | Materiāls | Stainless steel 316L
Nerūsējošais tērauds 316L
8.11 | Process gas: | Izmantojamā procesa gāzes: | inert, no toxic, no corrosive
inertas, netoksiskas, nekorozīvas
8.12 | Dimensions, see Fig. 3 | Izmēri, skatīt Fig. 3 | Width: 150-155 mm Length: 95 - 105 mm Height: 115 - 125 mm
Platums: 150-155 mm Garums: 95 - 105 mm Augstums: 115 - 125 mm
9. | Option No 2: Gas point of use with flow regulator | Opcija Nr 2: Gāzes lietošanas punkts/darba spiediena regulators ar plūsmas regulēšanas: | For one gas line |  | 4
Izmantojams vienai gāzes līnijai
9.1 | Mounting | Montāža | On wall
Montējams pie sienas
9.2 | Equipped with (mounted on console) | Aprīkots ar (montējamas uz konsoles) | 1. Pressure regulator 2. Outlet pressure gauge 3. External gas supply line inlet
1. Spiediena regulatoru 2. Izejas spiediena manometru 3. Ārējās gāzes līnijas ieeju
9.3 | Max Flow (nitrogen) | Maksimālā slāpekļa plūsma | 2 Nm3 or 6 Nm3
2 Nm3 vai 6 Nm3
9.4 | Maximal primary pressure: | Maksimālais ieejas spiediens: | 0 - 40 bar
9.5 | Outlet pressure: | Izejas spiediens: | 0.1 - 1.0 bar or 0.5 - 6.0 or 1 -10.5 bar
0.1 - 1.0 bar vai 0.5 - 6.0 vai 1 -10.5 bar
9.6 | Outlet gauge range: | Izejas manometra diapazons: | - 1 to 1.5 bar or - 1 to 10 bar or - 1 to 18 bar
- 1 to 1.5 bar vai - 1 to 10 bar vai - 1 to 18 bar
9.7 | Operating temperature: | Darba temperatūra | –20 – +70°C
9.8 | Process gas in: | Procesa gāzes ieeja: | NPT 4 mm–10 mm or 1/8”-1/2” Swagelok - female
NPT 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok - sievišķais
9.9 | Process gas out: | Procesa gāzes izeja: | NPT 4 mm–10 mm or 1/8”-1/2” Swagelok - female
NPT 4 mm–10 mm vai 1/8”-1/2” Swagelok - sievišķais
9.10 | Material: | Materiāls | Stainless steel 316L
Nerūsējošais tērauds
9.11 | Process gas: | Izmantojamā procesa gāzes: | inert, no toxic, no corrosive
Paredzēts darbam ar nekorozīvām un netoksiskām gāzēm
9.12 | Dimensions, see Fig. 4 | Izmēri, skatīt Fig. 4 | Width: 150-155 mm Length: 95 - 105 mm Height: 115 - 125 mm
Platums: 150-155 mm Garums: 95 - 105 mm Augstums: 115 - 125 mm
10. | Option No 3: High purity gas panel with automatic surveillane between two gas cylinders: | Opcija Nr 3: Augstas tīrības gāzu pieslēguma panelis ar automātisko uzraudzību starp diviem baloniem |  |  | 3
10.1 | Mounting | Montāža | On wall or in gas cabinet
Montējams pie sienas vai gāzu skapī
10.2 | Equipped with (mounted on console) | Aprīkots ar (montējamas uz konsoles)
10.2.1 | Integrated pressure regulator | Integrēts spiediena regulators | Included
Iekļauts
10.2.2 | Inlet and outlet pressure gauges | Ieejas un izejas spiediena manometri | Included
Iekļauts
10.2.3 | Contact gauge | Kontakta manometrs | Included
Iekļauts
10.2.4 | Relief valve for gas purging, high pressure side | Pārplūdes vārsts priekš gāzes attīrīšanas augstspiediena pusē | Included
Iekļauts
10.2.5 | shut-off valves for the process gas at high and low pressure ends and for the purging gas. | Noslēgvārstu priekš procesu gāzes beigās pie augsta un zema spiediena un attīrīšanas gāzes. | Included
Iekļauts
10.2.6 | Residual gas line connecting the relief valve with the purge outlet | Atlikušās gāzes līnijas savienojot pārplūdes vārstu ar attīrīšanas izeju. | Included
Iekļauts
10.2.7 | High pressure coil for one cylinder with connection to cylinder: DIN477 No. 1 or No. 6, or No. 10 | Augstspiediena lokanais savienojums priekš viena gāze balona. DIN477 Nr. 1 vai Nr. 6, vai Nr. 10 | Short or long
Īsā vai garā
10.3 | Inlet primary pressure: | Ieejas spiediens: | Up to 230 bar
Līdz 230 bar
10.4 | Outlet pressure: | Izejas spiediens: | 14 +/- 3 bar
14 +/- 3 bar
10.5 | Operating temperature: | Darba temperatūra | –20 – +70°C
10.6 | Connection: | Savienojums: | 2 cylinders
2 gāzes baloni
10.7 | Process gas in: | Procesa gāzes ieeja: | NPT 1/4” female
NPT 1/4” Sievišķais
10.8 | Process gas out: | Procesa gāzes izeja: | NPT 1/4” or 6 mm or 8 mm female
NPT 1/4” vai 6 mm vai 8 mm sievišķais
10.9 | Purge gas outlet: | Attīrīšanas gāzes izeja: | NPT 1/4” or 6 mm or 8 mm female
NPT 1/4” vai 6 mm vai 8 mm sievišķais
10.10 | Housing Material: | Cauruļu materiāli: | Stainless steel 316L
Nerūsējošais tērauds 316L
10.11 | Seals: | Blīves: | PVDF or PCTFE
PVDF vai PCTFE
10.12 | Membrane: | Membrāna: | Stainless steel
Nerūsējošais tērauds
10.13 | Gauges: | Manometri: | For In and Out pressure control
Ieejas un izejas spiediena kontrolei
10.14 | Process gas: | Izmantojamā procesa gāzes: | inert, no toxic, no corrosive
inertas, netoksiskas, nekorozīvas
10.15 | Maximal helium leak | Maksimālā hēlija noplūde ne lielāka par | ≤ 10-7 mbar x L/s
≤ 10-7 mbar x L/s
10.16 | Dimensions, see Fig. 5 | Izmēri, skatīt Fig. 5 | Width: 150-160 mm Length: 395 - 405 mm Height: 150 - 160 mm
Platums: 150-160 mm Garums: 395 - 405 mm Augstums: 150 - 160 mm
10.17 | Equipped with internal gas purging | Aprīkots ar iekšējo gāzes attīrīšanu | Included
Iekļauts
10.18 | Montēta un nerūsējošā tērauda konsoles | Mounted on stainless steel console | Included
Iekļauts
11. | Shipment | Piegāde | According to INCOTERMS 2010 DAP.
Saskaņā ar INCOTERMS 2010 DAP.
12. | Warrant | Garantij
12.1 | Warranty | Garantija | at least 12 months
vismaz 12 mēneši
12.2 | The Supplier provide access to an English or Latvian speaking support organisation, which answers questions by phone or e-mail during office hours. | Piegādātājs nodrošina pieeju angliski vai latviski runājošai atbalsta organizācijai, kura darba laikā atbild uz jautājumiem pa telefonu vai e-pastu. | Included
Iekļauts
12.3 | Detailed documentation of supplied equipment. | Piegādāto iekārtu detalizēta dokumentācija. | Included
Iekļauts
Cena kopā par visu Preču apjomu EUR bez PVN:
CPV | 39341000-4 |  |  | Total cost of all goods volume EUR without VAT
______________________________________ ______________________________ _________________________
/vārds, uzvārds/name, surname/ /amats/position/ /paraksts/signature/
Fig. 3

## 3.dala
2. pielikums Atklāta konkursa „Plāno kārtiņu plazmas nogulsnēšanas un kodināšanas aprīkojums” nolikumam iepirkums id.nr. LU CFI 2019/29/ERAF TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS FORMA Iepirkums tiek veikts ERAF projekta Nr.:1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība” vajadzībām. Nenodefinētās prasības, preču zīmes un piegādājamo iekārtu stāvoklis Ja tehniskajās specifikācijās kāda preču tehniskā prasība nav definēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem. Ja ir minētas preču zīmes vai piegādātāji vai ražotāji, tas ir jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai augstāku kvalitāti. Līguma ietvaros piegādājamā(s) iekārta(s) nedrīkst būt lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai renovētas daļas. If some of technical requirements are not defined in the technical specification, it must comply with the minimum commonly accepted requirements or standards. If trademarks or suppliers or manufacturers are mentioned, this should be understood as referring to comparable or higher quality. The equipment (s) supplied within the framework of the contract shall not be used, they shall not have built-in used or renovated parts.
Iepirkuma priekšmeta "Vakuuma noplūdes detektors" 3.daļa Minimālās tehniskās prasības:
Nr.p.k. No | Requirement | Nosacījums | Requirement details (nosacījuma detaļas) | Pretendenta piedāvājums | Skaits Quantity | Cena EUR bez PVN
1. | Vacuum leak detector | Vakuuma noplūdes detektors |  |  | 1
1.1. | General description | Vispārīgs apraksts: | Mobile helium leak detector with integrated vacuum pump.
Pārvietojams hēlija noplūdes detektors ar integrētu vakuuma sūkni.
1.2. | Undefined requirements | Nenodefinētās prasības | All system items necessary for the operation of the system are included in the Tender, even if not explicitly mentioned in this technical specification.
Visas sistēmas darbībai nepieciešamās sastāvdaļas ir iekļautas iepirkumā, pat ja nav atsevišķi minētas tehniskajā specifikācijā.
1.3. | Power connection | Elektrības pieslēgums | Single phase 220-240 V, 50 Hz
Vienfāzes 220-240 V, 50 Hz
1.4. | Minimum detectable helium leak | Minimālais nosakāmais hēlija noplūdes daudzums
1.4.1 | Vacuum mode | Vakuuma režīmā | ≤ 5 x 10-12 mbar l/s
1.4.2 | Sniffing mode | Zondes režīmā | ≤ 1 x 10-9 mbar l/s
1.5. | Max measurable leak rate He | Maksimālais izmēramais hēlija noplūdes līmenis vakuuma režīmā | > 0.1 mbar l/s
> 0,1 mbar l/s
1.6 | Maximum inlet test pressure | Maksimālais pieļaujamais ieplūdes spiediens | 15-25 mbar
1.7. | Pumping speed during pumpdown | Sūknēšanas ātrums evakuācijas procesā | at least 2.5 m3 h-1
vismaz 2.5 m3 h-1
1.8. | Run-up time (after starting) | Iedarbināšanas laiks (pēc ieslēgšanas), | ≤ 3 min
1.9. | Control panel | Kontroles panelis | Buttons with graphical display or touch screen
Pogas ar grafisko ekrānu vai skārienjūtīgs ekrāns
1.10. | Size | Izmērs | max 550 x 480 x 380 mm (w x h x d)
maks 500 x 480 x 380 mm (pl x a x dz)
1.11. | Weight | Svars | ≤ 45 kg
1.12. | Noise level | Trokšņu līmenis | ≤ 54 dB
1.13. | Wireless remote control | Bezvadu pults | 1 pc
1 gab
1.14. | Interface | Interfeiss | Ethernet, RS232
1.15. | Extended sniffer line | Pagarināta noplūdes zonde | ≥ 5 m
1.16. | Spray gun | Izsmidzināšanas pistole | included
Iekļauts
1.17. | Inlet port | Noplūdes atloks | DN 25 KF
1.18. | Shipment | Piegāde | According to INCOTERMS 2010 DAP.
Saskaņā ar INCOTERMS 2010 DAP.
1.17. | Warranty | Garantija
1.17.1 | Warranty | Garantija | 5 years
5 gadi
1.17.2 | The Supplier provide access to an English or Latvian speaking support organisation, which answers questions by phone or e-mail during office hours. | Piegādātājs nodrošina pieeju angliski vai latviski runājošai atbalsta organizācijai, kura darba laikā atbild uz jautājumiem pa telefonu vai e-pastu. | Included
Iekļauts
1.17.3 | Detailed documentation of supplied equipment. | Piegādāto iekārtu detalizēta dokumentācija. | Included
Iekļauts
Cena kopā par visu Preču apjomu EUR bez PVN:
CPV | 38431100-6 |  |  | Total cost of all goods volume EUR without VAT
______________________________________ ______________________________ _________________________
/vārds, uzvārds/name, surname/ /amats/position/ /paraksts/signature/

## 4.dala
2. pielikums Atklāta konkursa „Plāno kārtiņu plazmas nogulsnēšanas un kodināšanas aprīkojums” nolikumam iepirkums id.nr. LU CFI 2019/29/ERAF TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS FORMA Iepirkums tiek veikts ERAF projekta Nr.:1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība” vajadzībām. Nenodefinētās prasības, preču zīmes un piegādājamo iekārtu stāvoklis Ja tehniskajās specifikācijās kāda preču tehniskā prasība nav definēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem. Ja ir minētas preču zīmes vai piegādātāji vai ražotāji, tas ir jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai augstāku kvalitāti. Līguma ietvaros piegādājamā(s) iekārta(s) nedrīkst būt lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai renovētas daļas. If some of technical requirements are not defined in the technical specification, it must comply with the minimum commonly accepted requirements or standards. If trademarks or suppliers or manufacturers are mentioned, this should be understood as referring to comparable or higher quality. The equipment (s) supplied within the framework of the contract shall not be used, they shall not have built-in used or renovated parts.
Iepirkuma priekšmeta "Gāzes detektori" 4.daļa Minimālās tehniskās prasības:
Nr.p.k. No | Requirement | Nosacījums | Requirement details (nosacījuma detaļas) | Pretendenta piedāvājums | Skaits Quantity | Cena EUR bez PVN
1 | Gas detector 1 | Gāzes detektors 1 |  |  | 7
1.1 | Detection principle | Detektēšanas princips | Electrochemicall cell
Elektroķīmiskā šūna
1.2 | Sampling method | Paraugu ņemšanas metodes | Extractive type, flow rate 0.5 l/min
Ektrakcijas tipa, plūsmas ātrums 0.5 l/min
1.3 | Sampling tubing | Paraugu ņemšanas caurules | External diameter 6 mm Internal diamter 4 mm Max tubing lenght 20 m
Ārējais diametrs 6 mm Iekšējais diametrs 4 mm Maks. cauruļu garums 20 m
1.4 | Alarm indications | Brīdinājuma indikācijas | 1. Gas alarm (1st and 2nd stage) 2. Low flow alarm 3. Sensor trouble alarm/incorrect sensor insertion alarm
1. Gāzes brīdinājums (1-ais un 2-ais līmenis) 2. Zemas plūsmas brīdinājums 3. Sensora problēmas brīdinājums/nepareizi ievietota sensora brīdinājums
1.5 | Gas concentration indication | Gāzes koncentrācijas indikācija | at least 4 digit LCD, at least 15 step bar graph
vismaz 4 ciparu LCD, vismaz 15 iedaļu joslas grafiks
1.6 | External output | Ārējā izeja | Analog output 4-20 mA DC
Analoga izeja 4-20 mA DC
1.7 | Operating temperature | Darbības temperatūra | Min. 0 C, Max ≥35 C
Min. 0 C, Maks. ≥35 C
1.8 | Operating humidity range | Darbības mitruma diapazons | Min 30% Max ≥80 % (Relative)
Min 30% Maks ≥80 % (relatīvais)
1.9 | Power source | Enerģijas avots | 24 V DC
1.10 | Dimensijas | Izmēri | Excluding options and protrusions width <75 mm height <130 mm depth <150 mm
Izņemot opcijas un izvirzījumus platums <75 mm augstums <130 mm dziļums <150 mm
1.11. | Installation | Instalācija | wall mount
ar sienas stiprinājumu
| Approval | Atbilstība | CE, SEMI
2. | NH3 sensors for Gas detector 1 | NH3 sensori gāzes detektoram 1 | 0-75 ppm |  | 4
3. | SiH4 sensors for Gas detector 1 | SiH4 sensori gāzes detektoram 1 | 0-15 ppm |  | 3
4. | Gas detector 2 | Gāzes detektors 2 |  |  | 1
4.1. | Gas sensor | Gāzes sensors | N2O sensor, 0-1 % volume, 1 pc
N2O sensors, 0-1 % tilpuma, 1 gab
4.2. | Monitoring configuration | Monitorēšanas konfigurācija | Continuous, single point, extractive
Nepārtraukta, vienā punktā, ekstrakcijas
4.3 | Detection principle | Detektēšanas princips | Electrochemical sensor combined with a decomposer unit
Elektroķīmiskais sensors, kas kombinēts ar sadalīšanas vienību
4.4. | DC operated diaphragm sampling pump | ar DC darbināms paraugu ņemšanas diafragmas sūknis | 1 pc
1 gab
4.5 | Flow control | Plūsmas kontrole | Optical/electronic
Optiska/elektroniska
4.6 | External output | Ārējā izeja | Analog output 4-20 mA DC
Analoga izeja 4-20 mA DC
4.7. | Accuracy | Precizitāte | ±5 %
4.8 | Gas concentration indication | Gāzes koncentrācijas indikācija | LCD or VFD
LCD vai VFD
4.9 | Communication interfaces | Komunikācijas interfeisi | RS-232
4.10 | Operating temperature | Darbības temperatūra | Min. 0 C, Max ≥35 C
Min. 0 C, Maks. ≥35 C
4.11. | Operating humidity range | Darbības mitruma diapazons | Min ≤10% Max ≥95 % (Relative)
Min ≤10% Maks ≥95 % (relatīvais)
4.12 | Power source | Enerģijas avots | 24 V DC
4.13 | Dimensijas | Izmēri | width <120 mm height <220 mm depth <200 mm
platums <120 mm augstums <220 mm dziļums <200 mm
4.14 | Tube connectors | Cauruļu konektori
4.15 | Installation | Instalācija | wall mount
ar sienas stiprinājumu
4.16. | Approval | Atbilstība | CE
5. | Gas detector 3 | Gāzes detektors 3 |  |  | 1
5.1. | Gas sensor | Gāzes sensors | N2O sensor, 0-1 % volume, 2 pcs
N2O sensors, 0-1 % tilpuma, 2 gab
5.2. | Monitoring configuration | Monitorēšanas konfigurācija | Continuous of two induvidual single points, extractive. Maximum for 2 individual sensors
Nepārtraukta divos individuālos punktos, ekstrakcijas. Maksimums 2 individuāliem sensoriem
5.3 | Detection principle | Detektēšanas princips | Electrochemical sensor combined with a decomposer unit
Elektroķīmiskais sensors, kas kombinēts ar sadalīšanas vienību
5.4. | DC operated diaphragm sampling pump | ar DC darbināms paraugu ņemšanas diafragmas sūknis | 2 pcs
2 gab
5.5 | Flow control | Plūsmas kontrole | Optical/electronic
Optiska/elektroniska
5.6 | Number of gas inlets/outlets | Gāzes ieeju/izeju skaits | 2
2
5.7. | External output | Ārējā izeja | Analog output 2x 4-20 mA DC
5.8 |  |  | Analoga izeja 2x 4-20 mA DC
| Accuracy | Precizitāte | ±5 %
5.9 | Gas concentration indication | Gāzes koncentrācijas indikācija | LCD or VFD
LCD vai VFD
5.10 | Communication interfaces | Komunikācijas interfeisi | RS-232
5.11. | Operating temperature | Darbības temperatūra | Min. 0 C, Max ≥35 C
Min. 0 C, Maks. ≥35 C
5.12 | Operating humidity range | Darbības mitruma diapazons | Min ≤10% Max ≥95 % (Relative)
Min ≤10% Maks ≥95 % (relatīvais)
5.13 | Power source | Enerģijas avots | 24 V DC
5.14 | Dimensijas | Izmēri | width <360 mm height <175 mm depth <200 mm
platums <360 mm augstums <170 mm dziļums <200 mm
5.15 | Tube connectors | Cauruļu konektori | 1/4"
5.16. | Installation | Instalācija | wall mount
ar sienas stiprinājumu
5.17 | Approval | Atbilstība | CE
6. | Shipment | Piegāde | According to INCOTERMS 2010 DAP.
Saskaņā ar INCOTERMS 2010 DAP.
7. | Warranty | Garantija
7.1 | Warranty | Garantija | at least 12 months for detectors at least 6 months for sensors
vismaz 12 mēneši detektoriem vismaz 6 mēneši sensoriem
7.2 | The Supplier provide access to an English or Latvian speaking support organisation, which answers questions by phone or e-mail during office hours. | Piegādātājs nodrošina pieeju angliski vai latviski runājošai atbalsta organizācijai, kura darba laikā atbild uz jautājumiem pa telefonu vai e-pastu. | Included
Iekļauts
7.3 | Detailed documentation of supplied equipment. | Piegādāto iekārtu detalizēta dokumentācija. | Included
Iekļauts
8. | Calibration and set-up of detectors after installation | Detektoru kalibrācija un palaišana pēc instalācijas | Included
Iekļauts
Cena kopā par visu Preču apjomu EUR bez PVN:
CPV | 38431100-6 |  |  | Total cost of all goods volume EUR without VAT
______________________________________ ______________________________ _________________________
/vārds, uzvārds/name, surname/ /amats/position/ /paraksts/signature/