AIZPILDA PRETENDENTS

2. pielikums nolikumam

iepirkums id.nr. LU CFI 2019/3/ERAF

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS FORMA

Iepirkums tiek veikts ERAF projekta Nr. Nr.:1.1.1.4/17/I/002  „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība”  vajadzībām

## I Iekārtas nosaukums: Vakuuma karstās presēšanas iekārta / Hot vacuum press

## II CPV kods: 42300000-9 Rūpnīcu vai laboratoriju krāsnis, dedzinātavas un cepeškrāsnis. / Industrial or laboratory furnaces, incinerators and ovens

## III Iekārtas piegādes un uzstādīšanas termiņš: 6 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.

## IV Par iekārtas tehniskās specifikācijas prasībām atbildīgais speciālists – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija, laboratorijas vadošais pētnieks  Guntars Vaivars (kontaktinformācija atrodama: nolikumā un www.cfi.lu.lv sadaļā “Par institūtu” apakšsadaļā “Personāls”.

| No. | Prasības | Requirements |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Vispārīgās prasības |  | General requirements |  |
| 1.1. | Nenodefinētās prasības | Ja tehniskajās specifikācijās kāda uz šo līgumu attiecošās tehniskā prasība nav definēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem. | Unspecified requirements | If the technical specifications relating to this contract are not defined, they must comply with the minimum commonly accepted requirements or standards. |  |
| 1.2. | Piegādājamās iekārtas stāvoklis | Līguma ietvaros piegādājamā iekārta nedrīkst būt lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai renovētas daļas. | Condition of the equipment to be supplied | The equipment supplied in the contract shall not be used, it shall not have built-in used or renovated parts. |  |
| 2. |  | Vakuuma karstās presēšanas iekārta |  | Hot vacuum press |  |
| 2.1. | Vakuuma karstā prese | Galda modelis | Hot vacuum press | Table-top model |  |
| 2.1.1. | Prese |  | Press |  |  |
|  | Maksimālais spiediena spēks | Ne zemāks par 20 Tonnām | Force of maximal pressure | Not below 20 Tonnes |  |
|  | Spiediena kontrole | Automātiska vai manuāla spiediena kontrole sildīšanas posmā. | Control of pressure | Automatic or manual control of pressure during heating stage. |  |
|  | Spiediena spēka precizitāte | ≤0.3% no maksimālā spiediena spēka | Accuracy of pressure force | ≤0.3% from force of maximal pressure |  |
|  | Preses gājums | Vismaz 50mm | Stroke of press | At least 50mm |  |
|  | Karstie stieņi | ISO-63 tipa grafīts vai analogs | Top and bottom hot rods | ISO-63 grade graphite or analogue |  |
| 2.1.2. | Karstā daļa |  | Hot part |  |  |
|  | Maksimālā pieļaujamā temperatūra | Ne zemāka par 2000oC | Maximal available temperature | Not below 2000oC |  |
|  | Temperatūras kontrole | Lietošanai vienkāršs temperatūras regulators visam temperatūru diapazonam. | Control of temperature | User friendly controller for all temperature range. |  |
|  | Temperatūras precizitāte | ±10°C virs 1000 °C vai labāka | Temperature accuracy | ±10°C above 1000 °C or better |  |
|  | Temperatūras programmēšana | Iespēja atmiņā saglabāt vismaz 10 programmas pa vismaz 20 soļiem katrā. | Programming of temperature | Possibility to store in memory at least 10 programs with at least 20 steps in each. |  |
|  | Karsēšanas ātruma diapazons | Vismaz no 1°C līdz 100°C minūtē. | Speed of heating range | At least from 1°C to 100°C per minute. |  |
|  | Siltumizolācija | Lai nodrošinātu optimālu iekārtas darbību. | Heat shields | To provide optimal functioning of device. |  |
| 2.1.3. | Presēšanas kamera |  | Pressing chamber |  |  |
|  | Kameras iekšējie izmēri | Maksimālie pieļaujamie presformas izmēri ne mazāki kā: diametrs 70 mm augstums 80 mm | Chamber inner dimensions | Maximal available size of punch and die not below: diameter 70 mm height 80 mm |  |
|  | Materiāls | 304L pulēts nerūsošais tērauds vai analogs labai korozijas noturībai. | Material | 304L electropolished stainless steel or analog for good corrosion resistance |  |
|  | Novērošanas logs | Jābūt iekļautam | Observing window | Must be included. |  |
|  | Dzesēšana | Kompakts dzesētājs ar ūdens tvertni iekārtas karstās daļas dzesēšanas nodrošināšanai, dzesēšanas kapacitāte ne mazāka par 16 kW. Piedāvājumā jābūt ietvertam vārstam dzesēšanas kontūrā, ko vada dzesēšanas ūdens temperatūra, ļaujot samazināt ūdens patēriņu. | Cooling | Compact cooler with water tank to provide cooling of hot part of equipment, cooling capacity not below 16 kW. Valve in cooling circuit that is controlled by the temperature of the cooling water, has to be included in offer to save tap water. |  |
|  | Atbalstāmais presformu iekšējais diametrs | Vismaz 10mm līdz 50mm | Allowable range of inner diameter of dies | At least 10mm till 50mm |  |
|  | Ievadi/izvadi | Temperatūras kontroles, temperatūras pārsniegšanas kontroles, divi-elektropievadam vakuuma, ūdens dzesēšanas, divi- inertai gāzei, rezerves ievads. | In/out ports | For temperature control thermocouple, for overtemperature control thermocouple, for vacuum, two power feed through ports, water-cooling ports, Two IPS gas ports- one inlet and one outlet, auxiliary port with blank cover |  |
|  | Kustīgā kompresijas stieņa blīvējums | Stacionārs. | Fitting of movable compression rod | Stationary. |  |
| 2.1.4. | Presformas | Divas presformas ar iekšējo diamteru: 1. Diametrs - 10 mm. 2. Diametrs- 1”. Presformu augstums ne mazāks kā 30 mm | Die/punch sets | Two die/punch sets with internal diamter: 1. Diameter- 10 mm. 2. Diameter- 1”. Height of die not below 30 mm |  |
|  | Presformas materiāls | Augstas kvalitātes atbilstošs grafīts ar Graphoil™ pārklājumu. | Die/punch set material | High quality appropriate graphite with Graphoil™ lining. |  |
| 2.1.5 | Vakuuma sistēma | Vakuums ne sliktāks par 10-5 Torr (tukša kamera, istabas temperatūra). Priekšvakuuma un turbomolekulārais vakuumsūknis un savienojumi iekļauti piedāvājumā. | Vacuum system | Vacuum not poorer as 10-5 Torr (empty chamber, room temperature). Forvacuum and turbomolecular pump and connections included in offer. |  |
| 2.1.6 | Inertas gāzes sistēma | Solenoīda vadīts ievadvārsts, sistēmas spiediena samazināšanas vārsts, spiediena/vakuuma vārsts. Paredzēta spiedienam ne mazāk kā 100g/cm2. | Inert gas system | Solenoid operated inlet valve. One system relief valve. One compound pressure-vacuum gauge. Designed for pressure not least as 100g/cm2. |  |
| 2.1.5. | Elektriskais pieslēgums | 1 fāze (220V). | Power supply | 1 phase (220V). |  |
| 2.1.6. | Sensori, ventiļi un mērinstrumenti | Pilnvērtīgam karstās vakuumpreses darbam. | Sensors, valves and measuring instruments | For full value work with hot vacuumpress. |  |
|  | Drošības sistēmas | Nodrošina iekārtas izslēgšanos, ja 1) nav pietiekama dzesētāja ūdens plūsma vai 2) pārsniegta maksimālā temperatūra. Nodrošina, ka iekārtu vakuuma režīmā nevar ieslēgt, ja nav sasniegts atbilstošs vakuums. | Safety systems | Provide shut-off of device if 1) there is not adequate cooling water flow or 2) set point for maximal temperature is exceeded. Ensures, that device could not be started in vacuum mode, if here is not satisfactory vacuum reached. |  |
|  | Iekārtas papildināšanas iespējas | Lai varētu to izmantot kā vakuumkrāsni. | Upgrade possibilities of device | To be usable as vacuum furnace. |  |
| 3. |  | Garantija un pēcgarantijas remontdarbi |  | Warranty and post-warranty repairs |  |
| 3.1. | Garantija | Jāsniedz vismaz 2 (divu) gadu garantija. Garantija var neattiekties uz sildelementiem, blīvēm, termopāriem un presformām. | Warranty | Provide at least 2 (two) years warranty. Warranty could not cover heating elements, thermocouples and die/punch sets. |  |
| 3.2. | Rezerves daļas | Jāpievieno ražotāja parakstīts apliecinājums, ka preses karstās zonas rezerves daļas pastāvīgi ir pieejamas ražotāja noliktavā ātram servisam. |  | Producer’s statement about permanent availability of spares for hot zone items in producer’s stock for fast service must be included in offer. |  |
| 3.3. | Pēcgarantijas remontdarbi | Iekārtas piegādātājam par atsevišķu samaksu (kas netiek iekļauta finanšu piedāvājumā) jāspēj sniegt pēcgarantijas remontdarbu pakalpojumi vismaz 5 (piecus) gadus. | Post-warranty repairs. | The equipment must be able to provide post-warranty repair services for a period of at least 5 (five) years for a separate payment (not included in the financial offer). |  |
| 3.4 | Remonta un apkalpošanas uzņēmums | Lokālas servisa iespējas (izmaksas neietver ceļa izdevumus un uzturēšanos viesnīcā) | Company providing repair and maintenance | Local service availability (w/o covering expenses of travel and staying in hotel) |  |
| 4. |  | Piegāde un uzstādīšana |  | Delivery and installation |  |
| 4.1. | Uzstādīšanu veic | Vakuuma karstās preses ražotājfirmas inženieris. | Installation provider | Engineer of producer’s company of hot vacuum press. |  |
| 4.2. | Piegādes un uzstādīšanas izmaksas | Piegādes un uzstādīšanas izmaksām jābūt iekļautām iekārtas cenā. Līdz iekārtas uzstādīšanai Pasūtītājs ierīko elektrības, ūdensvada un gāzu pieslēguma vietas iekārtas uzstādīšanas vietā atbilstoši ražotāja prasībām. | Delivery and installation costs | Delivery and installation costs must be included in the price. Before installation of equipment Customer fix up electricity, water and gas connections in the place of installation according to supplied requirements of manufacturer of equipment. |  |
| 4.3. | Piegādes un uzstādīšanas laiks | Vakuuma karstās preses piegādei un uzstādīšanai jānotiek ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas. | Delivery and installation time | The delivery and installation of hot vacuum press must take place no later than within 6 (six) months after the signing of the contract. |  |

___________________________________________               _________________________

/vārds, uzvārds/name, surname/ 				/amats/position/                  			/paraksts/signature/

_________, 2019.gada ___._____________

/ vieta/place/

* Pretendents šo pieteikuma veidlapu var parakstīt Elektroniskās iepirkumu sistēmas  lietotāja parakstu, reģistrējoties sistēmā un ielādējot dokumentu

* The Tenderer can sign this application form with the signature of the Electronic Procureent System user by registering in the systemn and loading the document