## TS
Nr.p.k. No | Requirement | Nosacījums | Requirement details (nosacījuma detaļas) | Pretendenta piedāvājums | Cena EUR bez PVN
Iepirkuma priekšmets – PVD termiskās iztvaicēšanas iekārta (integrēta Cimdu kastē)
1. | GloveBox | Cimdu kaste
1.1 | Workstation: | Darbstacija: | 1. A modular glove box with 3 glove ports (220 mm diameter, one pair of butyl gloves must be fitted with a system of not less than 0,4 mm); 2. Tightness of the glove box following the method of increasing O2. Class 1 glove box (according to international standards ISO 10648-2 - leakage rate < 0,05%/H); 3. The workstation material must be of stainless steel SS304L of a thickness of not less than 3 mm (low carbon steel 1.4306) having internal dimensions of at least 900 mm x 1500 mm x 725 mm [H x L x D]. All cables and hoses must be marked and the purification system must also be made only of SS304L material; 4. The front panel is made of sapphire-coated polycarbonate; 5.Color touch screen PLC for the operation of all functions of the glove box - including flushing mode, oxygen and humidity levels, etc. Glovebox PLC must be able to store up to 2 months of data; 6. 2 Dust HEPA filters 0,3 micron, class H13, flow and discharge of circulating gas; 7. 3 Adjustable (after height), stainless steel shelves; 8. An LED lighting system from the ceiling of the glove box, improving brightness and facilitating maintenance. LED lamps must be standard GU10; 9. Pressure adjustment must be automatic and independent of the vacuum pump and foot pedal. The vacuum pump should only be used for vacuum cycles;
1. Modulāra cimdu kaste ar 3 cimdu pieslēgvietām (220 mm diametrs, vienam butilcimdu pārim jābūt komplektā ar sistēmu, ne mazākam par 0,4 mm); 2. Cimdu kastes hermētiskums pēc O2 palielināšanas metodes. 1. klases cimdu kaste (saskaņā ar starptautiskajiem standartiem ISO 10648-2 - noplūdes ātrums <0,05 tilp.% / H); 3. Darbstacijas materiālam jābūt no nerūsējoša tērauda SS304L, kura biezums nav mazāks par 3 mm (zema oglekļa tērauda 1.4306) ar iekšējiem izmēriem vismaz 900 mm x 1500 mm x 725 mm [H x L x D] .Visiem vadiem un šļūtenēm jābūt marķētiem un attīrīšanas sistēmai arī jābūt jābūt izgatavotam tikai no SS304L materiāla; 4. Priekšējais panelis ir izgatavots no safīra pārklāta polikarbonāta; 5. Krasaina pieskariena PLC kontrole visu cimdu kastes funkciju darbībai - ieskaitot skalošanas režīmu, skābekļa un mitruma līmeni utt. Glovebox PLC jāspēj saglabāt līdz pat 2 mēnešu datiem; 6. 2 putekļu HEPA filtri 0,3 mikroni, klase H13, cirkulējošās gāzes ieplūdei un izvadei; 7. 3 regulējami (pec augstuma), nerūsējošā tērauda plaukti; 8. LED apgaismojuma sistēma no cimdu kastes griestiem, spilgtuma uzlabošanai un apkopes atvieglošanai. LED spuldzēm jābūt standarta GU10; 9. Spiediena regulēšanai jābūt automātiskai un neatkarīgai no vakuuma sūkņa un pēdas pedāļa. Vakuuma sūkni vajadzētu izmantot tikai vakuuma ciklu veikšanai;
1.2 | Large Vacuum Camera: | Lielā vakuuma kamera: | Vacuum chamber of dimensions at least 400 (D) mm x 600 (L) mm, of stainless steel (SS304L) with a stainless steel sliding tray. Leakage rate < 10 ˉ 5 mbar. l/s. Fitted with an analogue vacuum meter. Must be fitted with a three-way valve to control filling and vacuum. The great premise vacuum must be automated and it must be possible to adjust the cycle time with HMI;
Vakuuma kamera ar izmēriem vismaz 400 (D) mm x 600 (G) mm, no nerūsējošā tērauda (SS304L) ar nerūsējošā tērauda bīdāmo paplāti. Noplūdes ātrums <10ˉ5 mbar .l / s. Aprīkots ar analogo vakuuma mērītāju. Jābūt aprīkotai ar trīsceļu vārstu, lai kontrolētu piepildīšanu un vakuumu. Lielā priekštelpas vakuumam jābūt automatizētam, un tam jābūt iespējai pielāgot cikla laiku ar HMI;
1.3. | Small Vacuum Camera: | Mazā vakuuma kamera: | a vacuum chamber of 120 - 170 (D) mm x 350 - 450 (L) mm must be equipped with a three-way valve to control filling and vacuum;
Vakuuma kamera ar izmēriem 120 - 170 (D) mm x 350 - 450 (G) jābūt aprīkotai ar trīsceļu vārstu, lai kontrolētu piepildīšanu un vakuumu;
1.4 | Gas treatment device: | Gāzes attīrīšanas ierīce: | Gas purification requires a recoverable filter that maintains a capacity of < 1 ppm O2 and H2O levels. The purification capacity must be at least 45L O2 and 1440 g humidity. The purification load must not be less than 12 kg (6 kg of copper catalyst and 6 kg molecular sieves);
Gāzu attīrīšanai ir nepieciešams reģenerējams filtrs, kas uztur <1 ppm O2 un H2O līmeņa ietilpību. Attīrīšanas ietilpībai jābūt vismaz 45L O2 un 1440 g mitrumam. Attīrīšanas slodze nedrīkst būt mazāka par 12 kg (6 kg vara katalizatora un 6 kg molekulārie sieti);
1.5. | Regeneration: | Reģenerācija: | Automatic regeneration sequence with Nitrogen N2 or argon With (5-10%) controlled through PLC;
Automātiska reģenerācijas secība ar slāpekļa N2 vai argonu Ar (5-10%), ko kontrolē caur PLC;
1.6. | Circulation unit: | Cirkulācijas vienība: | Recirculation blower mounted inside the stainless steel housing with a flow of at least 35 m3/h with ΔP = 20 mbar (up to 110 m3/h ΔP = 0 mbar at 230V/50Hz). Recovery process: Automatic process, intake and exhaust recovery gas through electric solenoid valves (energy saving mode); Heating of the reactor: Integrated temperature adjustment controlled by automatic temperature shutdown;
Recirkulācijas pūtējs, kas uzstādīts nerūsējošā tērauda korpusa iekšpusē, ar plūsmu vismaz 35m3 / h ar ΔP = 20mbar (līdz 110m3 / h ΔP = 0mbar pie 230V / 50Hz). Reģenerācijas process: Automātiska procesa, ieplūdes un izplūdes reģenerācijas gāze caur elektriskiem solenoīda vārstiem (enerģījas taupīšanas režīms); Reaktora sildīšana: Integrēta temperatūras regulēšana, ko kontrolē ar automātisku temperatūras izslēgšanu;
1.7. | Pressure adjustment: | Spiediena regulēšana: | Automatic pressure adjustment without any dependence on the vacuum pump and foot pedal. It is necessary to exclude pressure adjustment without a pedal and vacuum pump if the vacuum chamber (s) are not in use (ENERGY SAVING Mode). Automatic mechanical discharge of excess gases in the glove box must be accompanied by one oil pressure release valve, which provides rapid reactive pressure adjustment, increased treatment comfort, and excessive gas discharge should be possible even in the event of an energy break. Low noise level belove 50 dB (A) during purification and pressure adjustment;
Automātiska spiediena regulēšana bez jebkādas atkarības no vakuuma sūkņa un pēdas pedāļa. Nepieciešams izslēgt spiediena regulēšanu bez pedāļa un vakuuma sūkņa, ja vakuuma kamera (-s) netiks izmantota (ENERGY SAVING režīms); Cimdu kastē pārsniegtu gāzu automātiskai mehāniskai izvadīšanai jābūt klāt vienam eļļas spiediena drošības izlaišanas vārstam, kas nodrošina ātru reaktīvā spiediena regulēšanu, palielinātu apstrādes ērtību, pārmērīgai gāzes izvadīšanai jābūt iespējamai pat enerģijas pārtraukuma gadījumā. Zems trokšņu līmenis zem 50 dB (A) attīrīšanas un spiediena regulēšanas laikā;
1.8. | Oxygen analyser: | Skābekļa analizators: | Ranges ppm: (1-1000 ppm). Electronics: integrated microprocessor control, range selection, calibration. Double display of values - Touch screen and inline display on analyser to check values on the touchscreen. Precision: +/- 1 ppm throughout the range. Repeatability: +/- 1% in full range. Resolution: 0,1 ppm in full range;
Diapazoni ppm: (1–1000 ppm). Elektronika: integrēta mikroprocesora vadība, diapazonu izvēle, kalibrēšana. Divkāršs vērtību attēlojums - skārienekrāns un inline displejs analizatorā, lai pārbaudītu vērtības skārienekrānā. Precizitāte: +/- 1 ppm visā diapazonā. Atkārtojamība: +/- 1% pilnā diapazonā. Izšķirtspēja: 0,1 ppm pilnā diapazonā;
1.9. | Humidity analyser: | Mitruma analizators: | Type of capacitated sensor, measuring range: 0-1000 ppm, supplied with a calibration certificate;
Kapacitīvā sensora tips, mērīšanas diapazons: 0–1000 ppm, piegādāts ar kalibrēšanas sertifikātu
1.10. | Vacuum pump: | Vakuuma sūknis: | Rotary spade pump with oil vapour filter, Recirculation of oil, Automatic gas ballast control, > 21 m3/h, two-stage (or equivalent system)
Rotācijas lāpstiņu sūknis ar eļļas tvaika filtru, eļļas atkārtota cirkulācija, Automātiska gāzes balasta vadība, > 21m3/h, divpakāpju (vai ekvivalenta sistēma)
1.11. | Connection sites: | Pieslēgšanas vietas: | At least 1 airtight pass through Bi T 220V; • At least 2 NW40 hermetic closed holes in the rear; • 1 vacuum feeder through THE NW40 ball valve; • 1 N2/argon gun pass;
• Vismaz 1 hermētiska caurlaide caur Bi T 220V; • Vismaz 2 NW40 hermetiski aizvērtie caurumi aizmugurē; • 1 vakuuma padeve caur NW40 lodveida vārstu; • 1 N2 / argona pistoles caurlaide;
1.12. | General requirements: | Vispārējās prasības: | The glove box and the gas purification device must be made from the same manufacturer (documentary evidence provided by the manufacturer); Certificates required from the manufacturer: ISO, CE and Class 1 leakage certificate of the instrument;
1. Cimdu kastei un gazes attīrīšanas ierīcei jābūt izgatavotai no tā paša ražotāja (dokumentārus pierādījumus iesniedz ražotājs); 2. No ražotāja nepieciešami sertifikāti: instrumenta ISO, CE un 1. klases hermētiskuma sertifikāts;
2. | Thermal evaporation system | Termiskās iztvaicēšanas sitēma
2.1. | Camera: | Kamera: | 1. The size of the chamber in each dimension at least millimetre - 400 (width) x 400 (length) x 570 (height). The vacuum suction kit must be dry; 2. The base and source distance must be at least 400 mm and no more than 500 mm, but should be regard the coating homogeneity up to 5% within the limits of one sample; 3. Front ( glovebox) door must be easily sliding; Rear door must be hinged. 4. Rapid ventilation. If the glove box is fitted, the chamber's ventilation must come from gas taken from the glove box so that the glove box PLC controls the pressure in the box and inert gas will not be squandered. 5. The water, the vacuum pump, the door must be with interlock security system; 6. Emergency stop button; 7. Base pressure no higher than 5 * 10-7 mBar; 8. The front door should have a view port with at least 50 cm2 area, with line of sight to the sources and shutter to protect during deposition; 9. Interchangeable internal side panels;
1. Kameras izmērs katrā dimensijā vismaz milimetri- 400 (platums) x 400 (garums) x 570 (augstums). Vakuuma sūknēšanas komplektam jābūt sausam; 2. Pamatnes un avota attālumam jābūt vismaz 400 mm, bet ievērojot uznešanas nevienmērīgumu līdz 5% viena parauga robežās; 3. Durvīm jābūt viegli slīdāmām; 4. ātra ventilācija. Ja cimdu kaste ir uzstādīta, kameras ventilācijai jābūt no gāzes, kas ņemta no cimdu kastes, lai cimdu kastes PLC kontrolētu spiedienu kastē un inerta gāze netiktu izšķiesta. 5. Ūdenim, vakuuma pumpim, durvīm ir jānodrošina bloķēšana; 6. Avārijas apturēšanas poga; 7. Pamata spiediens ne augstāks 5*10-7 mBar; 8. Priekšējā logs kamerā vismaz 50 cm2 laukums/ aizsargāts uznešanas laikā; 9. Maināmi iekšējie sānu paneļi;
2.2. | Pumping system: | Atsūknēšanas sistēma: | 1. Pump down time from atmospheric pressure to 5 * 10-6 mBar for a maximum of 35 minutes 2. A pump with a trap of liquid nitrogen;
1.Atpumpēšanas laiks no atmosfēras spiediena līdz 5*10-6 mBar ne ilgāk par 35 minūtēm 2.Sūknis ar šķidrā slāpekļa lamatām;
2.3. | Metal evaporators: | Metāla iztvaicētāji: | 1. The chamber must contain 3 metal-resistive evaporators; 2.Metal sources must be of a 'box' type to reduce energy consumption, reduce excessive spraying. Sources must be able to accept industry standard 3,5 "and 4" baskets and bots; 3. Metal PSUs should be solid-state and non-SSR controlled; 4. Shutter over metal evaporators;
1.Kamerā irjābūt 3 metālu rezistīvie iztvaicētāji; 2.Metāla avotiem jābūt ‘’kastes” tipa, lai samazinātu enerģijas patēriņu, samazinātu pārmērīgu izsmidzināšanu, kas samazina šķērspiesārņojumu un sūkņa dīkstāves. Avotiem jāspēj pieņemt nozares standarta 3,5"un 4" grozi un laiviņas; 3.Metāla PSU jābūt cietvielu un nekontrolētiem ar SSR; 4.Aizvars virs metālu iztvaicetājiem;
2.4. | i | Zemu temperatūru (LTE) iztvaicētājs: | 1. The chamber must contain 4 LTE evaporators; 2. Volume of LTE crucibles between 1,5 and 2,5 cc; 3. LTE sources must have a 4: 1 aspect ratio; 4. LTE sources must have shutters (at each source); 5. LTE sources must be equipped with a thermosensors which comes into contact with the crucible; 6. LTE sources must have a removable crucible so that it can be easily cleaned; 7. The filament of LTE sources must be obscured from the crucible vapours; 8. Cooldown of LTE sources to < 100 °C from 600 °C must be < 60 minutes and < 10 minutes in a water-cooled version; 9. Two LTE together must ensure co-deposition;
1.Kamerā ir jābūt 4 LTE iztvaicētājiem; 2.LTE tīģeļu tilpums starp 1,5 un 2,5cc; 3.LTE avotiem jābūt 4: 1 malu attiecībai; 4.LTE avotiem jābūt aizvariem (katrā avotā); 5.LTE avotiem jābūt termosensoriem, kas nonāk saskarē ar tīģeli; 6.LTE avotiem jābūt noņemamam keramikas vāciņam, lai to varētu viegli notīrīt; 7.LTE avotu kvēldiegs jānodala no tīģeļa tvaikiem; 8.LTE avotu atdzesēšanai līdz <100°C no 600°C jābūt <60 minūtēm, bet ar ūdeni dzesējamā variantā - <10 minūtēm; 9.Diviem LTE kopā ir jānodrošina vienlaicīga (co-deposition) uznešana;
2.5. | Base holder and mask changer: | Paraugu turētājs un masku mainītājs: | 1. It must be possible to replace at least 4 masks at the base without breaking the vacuum; 2. The sample holder is intended for at least 5 samples of a size of 2,5 x 2,5 cm2; 3. The possibility of replacing the sample holder on samples of a different size; 4. Enable rotation to be provided to the sample holder; 5. One shutter is under the sample holder; 6. Manual or automatic sample masks changer; 7. Variable exposure posibilities for substrate stage;
1.Neizjaucot vakuumu jābūt iespējai pamatnēm nomainīt vismaz 4 maskas; 2.Paraugu turētājs paredzēts vismaz 5 paraugiem ar izmēru 2,5x2,5 cm2; 3.Iespēja nomainīt parauga turētāju uz cita izmēra paraugiem; 4.Paraugu turētājam nodrošinā rotēšanu; 5.Viens aizvars ir zem parauga turētāja; 6.Manuals vai automātisks paraugu masku mainītājs; 7.Mainīgā daudzuma vielas uznešana dažādās paraugu vietās ar vienas maskas palīdzību;
2.6. | For measurement systems for the thickness and speed: | Biezuma un uznešanas ātruma mērīšanas sistēma: | 1. Measurement of the thickness of the layer and the deposition rate shall be ensured; 2. Automated control of thin film deposition needs to be able to pre-condition the source material with up to two power ramps and soaks, perform the deposition phase to a deposition rate setpoint and final thickness setpoint, perform post deposition ramp down; 3. Coating homogeneity up to 5% within the limits of one sample; 4. resolution of deposition rate no less than 0,1 angst/sec;
1.Nodrošināta kārtiņas biezuma un uznešanas ātruma mērīšana; 2.Plānas kārtiņas nogulsnēšanās automatizētai vadībai jāspēj iepriekš sagatavot izejmateriālu ar diviem jaudas ātrumiem, veikt nogulsnēšanas fāzi līdz nogulsnēšanas ātruma uzdotajai vērtībai un galīgajam biezuma uzdotajam parametram, veikt pēcuznešanas pakāpensiku jaudas samazinājumu; 3.Uznešanas nevienmērīgums līdz 5% viena parauga robežās; 4.Uznešanas ātruma izšķiršanas spēja 0,1 angst/sek;
2.7. | Control software: | Kontroles programmatūra: | Deposition of thin layers are controlled through external software.
Plānu kārtiņu uznešana tiek kontrolēta caur ārējo programmatūru.
3. | Additional conditions | Papildus nosacījumi
3.2. | Installation of the installation: | Iekārtas uzstādīšana: | 1. At least one month before installation, the supplier should give description of necessary connections; 2. The installation shall be performed by the supplier; 3. The supplier shall perform an inspection of the equipment after installation;
1.Vismaz mēnesi pirms uzstādīšanas piegādātājam ir jāpasaka par nepieciešamie pieslēgumiem; 2.Iekārtas uzstādīšanu veic piegādātājs; 3.Piegādātājs veic iekārtas pārbaudi;
3.3. | Training of staff: | Personāla apmācība: | The supplier shall provide training for 3 people after installation. Training shall take place at the customer.
Piegādātājs nodrošina 3 cilvēku apmācību pēc iekārtas uzstādīšanas. Apmācība notiek pie pasūtītāja.
3.4. | Guarantee: | Garantija: | Within 12 months’ time from the day when there is signed the delivery statement Producer shall ensure the plant repair and/or replacement of details having become invalid or threatening a proper operation of the plant if these defects have occurred not through fault of the Customer.
12 mēnešu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas piegādātājs nodrošina iekārtas remontu un / vai detaļu nomaiņu, kas kļuvusi nederīga vai apdraud iekārtas pareizu darbību, ja šie defekti nav radušies pasūtītāja dēļ.
Cena kopā par visu Preču apjomu EUR bez PVN:
Total cost of all goods volume EUR without VAT
______________________________________ ______________________________ _________________________
/vārds, uzvārds/name, surname/ /amats/position/ /paraksts/signature/