## Mēbeles
N.p.k. | Pasūtītāja kods | Izvietojums istabā | Iekārtas nosaukums | Tehniskā specifikācija | Daudz. | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
1 | SDG3600ANT | 5-004 | Sienas darba galds ar antresoliem | Modelis: ____________ | 2 |  | 0
5-005
Ražotājs: ____________
Izmēri: 3600 x 750 x 910 mm +/-10 mm
Galds sastāv no metāla rāmja, zem galda pārvietojamiem skapīšiem, antresoliem, darba virsmas, integrētām izlietnēm ar ūdens un kanalizācijas pievadiem.
Darba virsma: Poliuretāna akrila darba virsma TRESPA Toplab Plus vai ekvivalents, atbilstoša sekojošiem ķīmiskiem un mehāniskiem radītājiem: darba virsmai ir jābūt vismaz 20 mm biezai. Darba virsmai ir jābūt gludai, viengabalainai bez šuvēm, gaišā tonī. Jābūt noapaļotai maliņai. Jābūt noapaļotiem stūriem. Virsmai jābūt apstrādātai ar elektronu kūli sacietēšanas brīdi, bez šķīdinātāju pielietošanas, kas nodrošina gludu darba virsmu bez porām un augstu ķīmisko izturību. Darba virsmai jābūt testētai saskaņā ar DIN 53799, EN 12721 Eiropas Savienības Nacionāliem vai ekvivalentiem standartiem. Darba virsmai jābūt testētai un sertificētai atbilstoši JIS Z 2801: 2000, SEFA 3:2010. Kopā ar piedāvājumu Pretendentam jāiesniedz testa protokolu kopijas atbilstoši darba virsmas testiem pēc SEFA 3:2010 un JIS Z 2801: 2000.
Izturīga pret sekojošām ķimikālijām: Hromskābe 62%, sālsskābe 37%, slāpekļskābe 20%, 30%, 70%, sērskābe 33%, 77%, 98%, fosforskābi, etiķskābe 98%, dihloretikskābe, dihromatskābe7%, fenola 90%, amonija hidroksīds 28%, nātrija hidroksīds 10%, 20%, 40%, acetatskāba 99%, amonija hidroksīds 28%, krezols, dimetilformamīds, formaldehīds 48%, furfurols, ūdeņraža peroksīds 8%, ksilēns, trīhloretilēns, n-heksāns, naftalīns, etilēnglikols, metilhlorīds, dioksans, dihlormetāns, hloroforms un vis izplatītākiem dezinfekcijas līdzekļiem.
Stiprināts C formas metāla rāmis nokrāsots ar elektrostatiskās krāsošanas tehnoloģiju
Integrētas izlietnes:
Darba virsmas vidū (centrālas konsoles centrā) jābūt iebūvētām vismaz 3 polipropilēna izlietnēm: iekšējais izmērs 230 x 76 x 130 mm +/- 25 mm - 3 gab. un laboratorijas krānam ūdens apgādei (virs izlietnes) – 3 gab.
Zem galda skapīši:
2x 1100 x 600 x 805 +/- 10 mm mm ar atvilktnēm. Pārvietojamais uz riteņiem.
1x 1100 x 600 x 805 +/- 10 mm mm ar durtiņām un plauktu iekšā. Pārvietojamais uz riteņiem.
Antresoli:
Izmēri: 3600 x 300 x 600 mm +/- 10 mm
Materiāls: Kokskaidu plātne pārklāta ar melaminu (lamināts). Biezums vismaz 16 mm.
Materiālam jābūt izturīgam pret: amonjaks, acetons, toluols, metanols, CCl4, dietilestēris, sālsskābe, fosforskābe, sudraba nitrāts, atšķaidītas skābēs un sārmi, ūdens.
Lai nodrošinātu apmales blīvu stiprināšanu pie darba virsmas un hermētiskumu un tādā veidā izvairīties no šķidruma un ķīmikāliju piekļūšanas darba virsmas iekšienē un uzbriešanas, visas melamina virsmas un sienu maliņas pārklātās ar 2 mm polipropilēnu (pelēkas krāsas) saskaņā ar DIN 4554 4.2 standartu. ABS vai PVH pielietošana maliņām nav pieļaujama. Galda plātnei jābūt homogēnai ar polipropilēna maliņu.
Viens plaukts iekšā. Sešas durtiņas. Durvju eņģes atvēršanas leņķis – 110°.
Durvīm jābūt ar metāla rokturiem.
2 | SDG1950ANT | 5-008 | Sienas darba galds ar antresoliem | Modelis: ____________ | 1 |  | 0
Ražotājs: ____________
Izmēri: 1950 x 750 x 910 mm +/-10 mm
Galds sastāv no metāla rāmja, zem galda pārvietojamiem skapīšiem, antresoliem, darba virsmas.
Darba virsma: Poliuretāna akrila darba virsma TRESPA Toplab Plus vai ekvivalents, atbilstoša sekojošiem ķīmiskiem un mehāniskiem radītājiem: darba virsmai ir jābūt vismaz 20 mm biezai. Darba virsmai ir jābūt gludai, viengabalainai bez šuvēm, gaišā tonī. Jābūt noapaļotai maliņai. Jābūt noapaļotiem stūriem. Virsmai jābūt apstrādātai ar elektronu kūli sacietēšanas brīdi, bez šķīdinātāju pielietošanas, kas nodrošina gludu darba virsmu bez porām un augstu ķīmisko izturību. Darba virsmai jābūt testētai saskaņā ar DIN 53799, EN 12721 Eiropas Savienības Nacionāliem vai ekvivalentiem standartiem. Darba virsmai jābūt testētai un sertificētai atbilstoši JIS Z 2801: 2000, SEFA 3:2010. Kopā ar piedāvājumu Pretendentam jāiesniedz testa protokolu kopijas atbilstoši darba virsmas testiem pēc SEFA 3:2010 un JIS Z 2801: 2000.
Izturīga pret sekojošām ķimikālijām: Hromskābe 62%, sālsskābe 37%, slāpekļskābe 20%, 30%, 70%, sērskābe 33%, 77%, 98%, fosforskābi, etiķskābe 98%, dihloretikskābe, dihromatskābe7%, fenola 90%, amonija hidroksīds 28%, nātrija hidroksīds 10%, 20%, 40%, acetatskāba 99%, amonija hidroksīds 28%, krezols, dimetilformamīds, formaldehīds 48%, furfurols, ūdeņraža peroksīds 8%, ksilēns, trīhloretilēns, n-heksāns, naftalīns, etilēnglikols, metilhlorīds, dioksans, dihlormetāns, hloroforms un vis izplatītākiem dezinfekcijas līdzekļiem.
Stiprināts C formas metāla rāmis nokrāsots ar elektrostatiskās krāsošanas tehnoloģiju
Zem galda skapīši:
1x 700 x 600 x 805 +/- 10 mm ar atvilktnēm. Pārvietojamais uz riteņiem.
1x 1100 x 600 x 805 +/- 10 mm ar durtiņām un plauktu iekšā. Pārvietojamais uz riteņiem.
Antresoli:
Izmēri: 1950 x 300 x 600 mm +/- 10 mm
Materiāls: Kokskaidu plātne pārklāta ar melaminu (lamināts). Biezums vismaz 16 mm.
Materiālam jābūt izturīgam pret: amonjaks, acetons, toluols, metanols, CCl4, dietilestēris, sālsskābe, fosforskābe, sudraba nitrāts, atšķaidītas skābēs un sārmi, ūdens.
Lai nodrošinātu apmales blīvu stiprināšanu pie darba virsmas un hermētiskumu un tādā veidā izvairīties no šķidruma un ķīmikāliju piekļūšanas darba virsmas iekšienē un uzbriešanas, visas melamina virsmas un sienu maliņas pārklātās ar 2 mm polipropilēnu (pelēkas krāsas) saskaņā ar DIN 4554 4.2 standartu. ABS vai PVH pielietošana maliņām nav pieļaujama. Galda plātnei jābūt homogēnai ar polipropilēna maliņu.
Viens plaukts iekšā. Sešas durtiņas. Durvju eņģes atvēršanas leņķis – 110°.
Durvīm jābūt ar metāla rokturiem.
3 | IZ1500 | 5-008 | Laboratorijas dubultizlietne | Galds atbilst standartiem: EN 13150, EN 14056. | 2 |  | 0
|  | 5-009 |  | Izmēri: 1500 x 750 x 910 mm +/- 20 mm
Izlietnei jābūt izgatavotai no ķīmiski izturīga laboratorijas polipropilēna. Krāsa – pelēkā. Izlietnes materiālam jābūt izturīgam pret:
Etiķskābe (CH3COOH), acetanhidrīds (CH3CO)2O, acetons (CH3-CO-CH3-), amonjaks (NH3), amonija acetāts (CH3COONH4), amonija hlorīds (NH4Cl), amonija dihidrogēnfosfāts (NH4H2PO4), amonija fluorūdeņradis (NH4HF2), amonija nitrāts (NH4NO3), anilīns (C6H5NH2), bārija hidroksīds (Ba (OH)2), bisulfīta ogleklis CS2, borskābe H3BO3, butāns (C4H10), butanediols (HOC4H8OH), butanols (C4H9 OH), kalcija hipohlorīts (Ca (OCl)2), hloretiķskābe (Cl2 CHCOOH), hlorbenzols (C6H5 Cl), hloroforms (CHCl3), cikloheksanols (C6H11OH), dihlorbenzols (C6H4Cl2), dīzeļdegviela, diizobutil ketons (C9H18O), dioksāns (C4H8O2), etanols (C2H5OH), etilēndiamīns (C2H8N2), sālsskābe (HCl), ciānūdeņražskābe (HCN), fluorūdeņražskābe (HF), ūdeņradis (H2), ūdeņraža peroksīds (H2O2), sērūdeņradis (H2S), pienskābe (C3H6O3), maleīnskābes ACI d (C4H4O4), dzīvsudrabs (Hg), metāns (CH4), metanols (CH3OH), metiletilketons (CH3COC2H5), metilacetāts (CH3COOCH3), metilamīns (CH3NH2), slāpekļskābe (HNO3), olīveļļa, skābeņskābe ((COOH)2), skābeklis (O2), perhlorāta ACI d (HClO4), fosfora pentoksīds (P2O5), kālija borāts (KBr), kālija karbonāts (K2CO3), kālija hroms, sulfāts (KCr(SO4)2 ), kālija dihromāts (K2Cr2O7), kālija iodite (KJ), kālija nitrāts (KNO3), kālija persulfāts (K2S2O8), propāns (C3H8), propionskābe (CH3CH2COOH), jūras ūdens, nātrija acetāts (CH3COONa), nātrija bromāts (NaBrO3), nātrija bromīds (NaBr), nātrija karbonāts (Na2CO3), nātrija di sulfīts (Na2S2O5), nātrija dithionits (Na2S2O4), nātrija fluorīds (NaF), nātrijs hidrogēnkarbonāts (NaHCO3), nātrijs hidrogensulfītu (NaHSO3), nātrija hidroksīds (NaOH), nātrija jodīds (NaJ), nātrija nitrāts (NaNO3), nātrija fosfāts Na3PO4, nātrija silikāts (Na2SiO3), nātrija sulfāts (Na2SO4), sērskābe (H2SO4), sērpaskābe (H2SO3), vīnskābe (C4H6O6), tetrahloretāns (C2H2Cl4), trihloretiķskābes (CCl3COOH), urīnviela (H2N-CO-NH2), dūmgāzes ar ogļskābo gāzi (CO2), dūmgāzes ar slāpekļa oksīdu (Nox).
Lai apliecināt piedāvātas darba virsmas izturību pret reaģentiem Pretendents piedāvājumam pievieno materiāla ražotāja tehnisko dokumentāciju ar norādēm par materiāla ķīmisko izturību.
Iebūvēta izlietne:
Integrēta izlietne (iekšējais izmērs) 500 x 400 x 300 mm +/- mm – 2 gab. ar atsevišķu kanalizācijas izvadu. Izlietnei jābūt izgatavotai no laboratorijas polipropilēna vai ekvivalenta. Ūdens krāns, kurš atbilst EN 13792 standartam. Darba virsmā iebūvēta acu duša ar 900 - 1000 mm cauruli, izvelkamu no darba virsmas.
Korpusa materiāls: Veidots no 18 - 20 mm biezas kokskaidu plātnes, pārklātas ar 0.8 mm augstspiediena laminātu no abām pusēm. Kokskaidu plātne izgatavota saskaņā ar DIN 68761 standartu. Kokskaidu plātne ir mitruma un ugunsizturīga - piesūcināta ar atbilstošiem antiseptiķiem un antipireniem. Formaldehīda emisijas klase ne augstāk par E1 klasi saskaņā ar DIN EN 120 standartu. Visi izmantoti materiāli ir B2 klases videi draudzīgi un atbilst termiskas dekompozīcijas ugunsdrošības normatīvam.Krāsa – balta.
Melamīna virsma izturīga pret: amonjaks, acetons, toluols, metanols, CCl4, dietilestēris, sālsskābe, fosforskābe, sudraba nitrāts, atšķaidītas skābēs un sārmi, ūdens, īslaicīga temperatūras iedarbība līdz 180°C.
Lai nodrošinātu apmales blīvu stiprināšanu pie darba virsmas un hermētiskumu un tādā veidā izvairīties no šķidruma un ķīmikāliju piekļaušanas darba virsmas iekšienē un uzbriešanas, visas melamina virsmas un detaļas sienu maliņas pārklātās ar 2 mm polipropilēna
Zem galda skapītis:
Rokturi no alumīnija. Zem galdu skapīša virsmai jābūt pārklātai ar baltas krāsas melamīnu. Eņģes ļauj atvērt durtiņu uz 170°.
Cokols ir jābūt 100 - 150 mm augstam un izgatavots no mehāniski un ķīmiski izturīga A klases laboratorijas lamināta pārklāta ar melamīnu saskaņā ar DIN 68709 standartu. Cokolam ir jābūt izturīgam pret mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem.
4 | LDG3200 | 5-004 | Laboratorijas darba galds | Modelis: ____________ | 2 |  | 0
5-009
Ražotājs: ____________
Izmēri: garums 3200 mm x dziļums750 mm x augstums 910 mm; ±10mm
Galda pamats: – metāla rāmis no profila 50 x 25 mm +/- 10 mm, C forma, ar dubultu vertikālu balstu (saskaņā ar skici), krāsots ar pulvera krāsošanas tehnoloģiju. Augstuma regulēšana +/- 20 mm. Darba virsmai jābūt piestiprinātai pie rāmja pa visu perimetru (4 sijas).
Rāmja krāsa: tonis jāsaskaņo ar pasūtītāju
Darba virsma:
Poliuretāna akrila darba virsma, atbilstoša sekojošiem ķīmiskiem un mehāniskiem radītājiem: darba virsmai ir jābūt vismaz 20 mm biezai. Darba virsmai ir jābūt gludai, viengabalainai bez šuvēm, gaišā tonī. Jābūt noapaļotai maliņai. Jābūt noapaļotiem stūriem. Virsmai jābūt apstrādātai ar elektronu kūli sacietēšanas brīdi, bez šķīdinātāju pielietošanas, kas nodrošina gludu darba virsmu bez porām un augstu ķīmisko izturību. Darba virsmai jābūt testētai saskaņā ar DIN 53799, EN 12721 Eiropas Savienības Nacionāliem vai ekvivalentiem standartiem. Darba virsmai jābūt testētai un sertificētai atbilstoši JIS Z 2801: 2000, SEFA 3:2010 vai ekvivalentiem standartiem. Kopā ar piedāvājumu Pretendentam jāiesniedz testa protokolu kopijas atbilstoši darba virsmas testiem pēc SEFA 3:2010 un JIS Z 2801: 2000 vai ekvivalentiem standartiem.
Izturīga pret vismaz sekojošām ķimikālijām: Hromskābe 62%, sālsskābe 37%, slāpekļskābe 20%, 30%, 70%, sērskābe 33%, 77%, 98%, fosforskābi, etiķskābe 98%, dihloretikskābe, dihromatskābe7%, fenola 90%, amonija hidroksīds 28%, nātrija hidroksīds 10%, 20%, 40%, acetatskābe 99%, amonija hidroksīds 28%, krezols, dimetilformamīds, formaldehīds 48%, furfurols, ūdeņraža peroksīds 8%, ksilēns, trīhloretilēns, n-heksāns, naftalīns, etilēnglikols, metilhlorīds, dioksans, dihlormetāns, hloroforms un vis izplatītākiem dezinfekcijas līdzekļiem.
Zem galda skapīši:
Zem galda skapīšiem jābūt pārvietojamiem uz 100-110 mm riteņiem.
1 gab. skapītis: 4 atvilktnes. Izmērs: 1100 x 500 x 860 +/- 10 mm . Atvilktnēm jābūt aprīkotām ar aizvēršanas mehānismu un pilnas atvēršanas mehānismu, bremzi.
1 gab. skapītis: 2 durtiņas, 1 plaukts iekšā. Izmērs: 1100 x 500 x 860 +/- 10 mm
Metāla rokturiem jābūt no alumīnija vai analoga metāla. Eņģes 170°.
Skapīša sienu materiāls:
Veidots no 18 mm biezas kokskaidu plātnes, pārklātas ar 0.8 mm augstspiediena laminātu no abām pusēm. Krāsa – balta. Melamīna virsma izturīga pret: amonjaks, acetons, toluols, metanols, CCl4, dietilestēris, sālsskābe, fosforskābe, sudraba nitrāts, atšķaidītas skābēs un sārmi, ūdens, īslaicīga temperatūras iedarbība līdz 180°C. Lai nodrošinātu apmales blīvu stiprināšanu pie darba virsmas un hermētiskumu un tādā veidā izvairīties no šķidruma un ķīmikāliju piekļaušanas darba virsmas iekšienē un uzbriešanas, visas melamina virsmas un detaļas sienu maliņas pārklātās ar 2 mm polipropilēna maliņu (baltas krāsas) saskaņā ar DIN 4554 4.2 standartu. ABS vai PVH pielietošana maliņām nav pieļaujama. Plātne ir homogena ar polipropilēna maliņu. Krāsa – balta.
5 | ASECOS600 | 5-004 | Reaģentu glabāšanas skapis | Modelis: ____________ | 1 |  | 0
Ražotājs: ____________
Uzliesmojošu un agresīvu ķimikāliju glabāšanai saskaņā ar DIN EN 14470-1, uguns izturība atklāta liesmā 90 min. Ar integrētu izvadu NW75 pieslēgšanai pie ventilācijas
Ārējie izmēri: 600 x 617 x 1969 mm. (+/- 20 mm).
Iekšējie izmēri: Viens nodalījums ne mazāks par 450 x 522 x 1742 +/- 10 mm
Uzliesmojošo šķīdumu nodalījumā 5 maināma augstuma plaukti ar ne mazāk kā 75 kg nestspēju, perforētas loksnes sadalītājs (metāla ar pulvekrāsas pārklājumu).
Skapis aprīkots ar automātiski durvju aizvēršanas funkciju ugunsgrēka gadījuma.
Ugunsgrēka gadījuma skapim jābūt ar pašdzesēšanas funkciju no visam pusēm, ar kuras palīdzību skapja iekšienes temperatūra samazinās un pasarga reaģentus no eksplozijas.
Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz sertifikāta kopiju par atbilstību EN 14470-1 ar norādītu piedāvāto modeli.
6 | ASECOS 1200 | 5-005 | Reaģentu glabāšanas skapis | Uzliesmojošu un agresīvu ķimikāliju glabāšanai saskaņā ar DIN EN 14470-1, uguns izturība atklāta liesmā 90 min. Ar integrētu izvadu NW75 pieslēgšanai pie ventilācijas | 1 |  | 0
Ārējie izmēri: 1197 x 617 x 1969 mm. (+/- 20 mm).
Iekšējie izmēri: Divi nodalījumi ne mazāki par 450 x 522 x 1742 +/- 10 mm
Uzliesmojošo šķīdumu nodalījumā 3 maināma augstuma plaukti ar ne mazāk kā 75 kg nestspēju, perforētas loksnes sadalītājs un 20 - 22 L apakšējā atvilktne (metāla ar pulvekrāsas pārklājumu). Papildus 2 fiksētie plaukti.
Skābju un sārmu nodalījumā 5 izvelkami plaukti ar izņemamu plastikāta paplāti (ne mazāk kā 25 kg nestspēja).
Skapis aprīkots ar automātiski durvju aizvēršanas funkciju ugunsgrēka gadījuma.
Ugunsgrēka gadījuma skapim jābūt ar pašdzesēšanas funkciju no visam pusēm, ar kuras palīdzību skapja iekšienes temperatūra samazinās un pasarga reaģentus no eksplozijas.
Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz sertifikāta kopiju par atbilstību EN 14470-1 ar norādītu piedāvāto modeli.
7 | SDG1800ANT | 5-005 | Sienas darba galds ar antresoliem | Modelis: ____________ | 2 |  | 0
Ražotājs: ____________
Izmēri: 1800 x 750 x 910 mm +/-10 mm
Galds sastāv no metāla rāmja, zem galda pārvietojamiem skapīšiem, antresoliem, darba virsmas.
Darba virsma: Poliuretāna akrila darba virsma TRESPA Toplab Plus vai ekvivalents, atbilstoša sekojošiem ķīmiskiem un mehāniskiem radītājiem: darba virsmai ir jābūt vismaz 20 mm biezai. Darba virsmai ir jābūt gludai, viengabalainai bez šuvēm, gaišā tonī. Jābūt noapaļotai maliņai. Jābūt noapaļotiem stūriem. Virsmai jābūt apstrādātai ar elektronu kūli sacietēšanas brīdi, bez šķīdinātāju pielietošanas, kas nodrošina gludu darba virsmu bez porām un augstu ķīmisko izturību. Darba virsmai jābūt testētai saskaņā ar DIN 53799, EN 12721 Eiropas Savienības Nacionāliem vai ekvivalentiem standartiem. Darba virsmai jābūt testētai un sertificētai atbilstoši JIS Z 2801: 2000, SEFA 3:2010. Kopā ar piedāvājumu Pretendentam jāiesniedz testa protokolu kopijas atbilstoši darba virsmas testiem pēc SEFA 3:2010 un JIS Z 2801: 2000.
Izturīga pret sekojošām ķimikālijām: Hromskābe 62%, sālsskābe 37%, slāpekļskābe 20%, 30%, 70%, sērskābe 33%, 77%, 98%, fosforskābi, etiķskābe 98%, dihloretikskābe, dihromatskābe7%, fenola 90%, amonija hidroksīds 28%, nātrija hidroksīds 10%, 20%, 40%, acetatskāba 99%, amonija hidroksīds 28%, krezols, dimetilformamīds, formaldehīds 48%, furfurols, ūdeņraža peroksīds 8%, ksilēns, trīhloretilēns, n-heksāns, naftalīns, etilēnglikols, metilhlorīds, dioksans, dihlormetāns, hloroforms un vis izplatītākiem dezinfekcijas līdzekļiem.
Stiprināts C formas metāla rāmis nokrāsots ar elektrostatiskās krāsošanas tehnoloģiju
Zem galda skapīši:
1x 540 x 600 x 805 +/- 10 mm ar atvilktnēm. Pārvietojamais uz riteņiem.
1x 1100 x 600 x 805 +/- 10 mm ar durtiņām un plauktu iekšā. Pārvietojamais uz riteņiem.
Antresoli:
Izmēri: 1800 x 300 x 600 mm +/- 10 mm
Materiāls: Kokskaidu plātne pārklāta ar melaminu (lamināts). Biezums vismaz 16 mm.
Materiālam jābūt izturīgam pret: amonjaks, acetons, toluols, metanols, CCl4, dietilestēris, sālsskābe, fosforskābe, sudraba nitrāts, atšķaidītas skābēs un sārmi, ūdens.
Lai nodrošinātu apmales blīvu stiprināšanu pie darba virsmas un hermētiskumu un tādā veidā izvairīties no šķidruma un ķīmikāliju piekļūšanas darba virsmas iekšienē un uzbriešanas, visas melamina virsmas un sienu maliņas pārklātās ar 2 mm polipropilēnu (pelēkas krāsas) saskaņā ar DIN 4554 4.2 standartu. ABS vai PVH pielietošana maliņām nav pieļaujama. Galda plātnei jābūt homogēnai ar polipropilēna maliņu.
Viens plaukts iekšā. Četras durtiņas. Durvju eņģes atvēršanas leņķis – 110°.
Durvīm jābūt ar metāla rokturiem.
8 | SDG3200ANT | 5-008 | Sienas darba galds ar antresoliem | Modelis: ____________ | 1 |  | 0
Ražotājs: ____________
Izmēri: 3200 x 750 x 910 mm +/-10 mm
Galds sastāv no metāla rāmja, zem galda pārvietojamiem skapīšiem, antresoliem, darba virsmas.
Darba virsma: Poliuretāna akrila darba virsma TRESPA Toplab Plus vai ekvivalents, atbilstoša sekojošiem ķīmiskiem un mehāniskiem radītājiem: darba virsmai ir jābūt vismaz 20 mm biezai. Darba virsmai ir jābūt gludai, viengabalainai bez šuvēm, gaišā tonī. Jābūt noapaļotai maliņai. Jābūt noapaļotiem stūriem. Virsmai jābūt apstrādātai ar elektronu kūli sacietēšanas brīdi, bez šķīdinātāju pielietošanas, kas nodrošina gludu darba virsmu bez porām un augstu ķīmisko izturību. Darba virsmai jābūt testētai saskaņā ar DIN 53799, EN 12721 Eiropas Savienības Nacionāliem vai ekvivalentiem standartiem. Darba virsmai jābūt testētai un sertificētai atbilstoši JIS Z 2801: 2000, SEFA 3:2010. Kopā ar piedāvājumu Pretendentam jāiesniedz testa protokolu kopijas atbilstoši darba virsmas testiem pēc SEFA 3:2010 un JIS Z 2801: 2000.
Izturīga pret sekojošām ķimikālijām: Hromskābe 62%, sālsskābe 37%, slāpekļskābe 20%, 30%, 70%, sērskābe 33%, 77%, 98%, fosforskābi, etiķskābe 98%, dihloretikskābe, dihromatskābe7%, fenola 90%, amonija hidroksīds 28%, nātrija hidroksīds 10%, 20%, 40%, acetatskāba 99%, amonija hidroksīds 28%, krezols, dimetilformamīds, formaldehīds 48%, furfurols, ūdeņraža peroksīds 8%, ksilēns, trīhloretilēns, n-heksāns, naftalīns, etilēnglikols, metilhlorīds, dioksans, dihlormetāns, hloroforms un vis izplatītākiem dezinfekcijas līdzekļiem.
Stiprināts C formas metāla rāmis nokrāsots ar elektrostatiskās krāsošanas tehnoloģiju
Zem galda skapīši:
2x 900 x 600 x 805 +/- 10 mm ar atvilktnēm. Pārvietojamais uz riteņiem.
2x 600 x 600 x 805 +/- 10 mm ar durtiņām un plauktu iekšā. Pārvietojamais uz riteņiem.
Antresoli:
Izmēri: 3200 x 300 x 600 mm +/- 10 mm
Materiāls: Kokskaidu plātne pārklāta ar melaminu (lamināts). Biezums vismaz 16 mm.
Materiālam jābūt izturīgam pret: amonjaks, acetons, toluols, metanols, CCl4, dietilestēris, sālsskābe, fosforskābe, sudraba nitrāts, atšķaidītas skābēs un sārmi, ūdens.
Lai nodrošinātu apmales blīvu stiprināšanu pie darba virsmas un hermētiskumu un tādā veidā izvairīties no šķidruma un ķīmikāliju piekļūšanas darba virsmas iekšienē un uzbriešanas, visas melamina virsmas un sienu maliņas pārklātās ar 2 mm polipropilēnu (pelēkas krāsas) saskaņā ar DIN 4554 4.2 standartu. ABS vai PVH pielietošana maliņām nav pieļaujama. Galda plātnei jābūt homogēnai ar polipropilēna maliņu.
Viens plaukts iekšā. Četras durtiņas. Durvju eņģes atvēršanas leņķis – 110°.
Durvīm jābūt ar metāla rokturiem.
9 | SDG3350ANT | 5-009 | Sienas darba galds ar antresoliem | Modelis: ____________ | 1 |  | 0
Ražotājs: ____________
Izmēri: 3350 x 750 x 910 mm +/-10 mm
Galds sastāv no metāla rāmja, zem galda pārvietojamiem skapīšiem, antresoliem, darba virsmas.
Darba virsma: Poliuretāna akrila darba virsma TRESPA Toplab Plus vai ekvivalents, atbilstoša sekojošiem ķīmiskiem un mehāniskiem radītājiem: darba virsmai ir jābūt vismaz 20 mm biezai. Darba virsmai ir jābūt gludai, viengabalainai bez šuvēm, gaišā tonī. Jābūt noapaļotai maliņai. Jābūt noapaļotiem stūriem. Virsmai jābūt apstrādātai ar elektronu kūli sacietēšanas brīdi, bez šķīdinātāju pielietošanas, kas nodrošina gludu darba virsmu bez porām un augstu ķīmisko izturību. Darba virsmai jābūt testētai saskaņā ar DIN 53799, EN 12721 Eiropas Savienības Nacionāliem vai ekvivalentiem standartiem. Darba virsmai jābūt testētai un sertificētai atbilstoši JIS Z 2801: 2000, SEFA 3:2010. Kopā ar piedāvājumu Pretendentam jāiesniedz testa protokolu kopijas atbilstoši darba virsmas testiem pēc SEFA 3:2010 un JIS Z 2801: 2000.
Izturīga pret sekojošām ķimikālijām: Hromskābe 62%, sālsskābe 37%, slāpekļskābe 20%, 30%, 70%, sērskābe 33%, 77%, 98%, fosforskābi, etiķskābe 98%, dihloretikskābe, dihromatskābe7%, fenola 90%, amonija hidroksīds 28%, nātrija hidroksīds 10%, 20%, 40%, acetatskāba 99%, amonija hidroksīds 28%, krezols, dimetilformamīds, formaldehīds 48%, furfurols, ūdeņraža peroksīds 8%, ksilēns, trīhloretilēns, n-heksāns, naftalīns, etilēnglikols, metilhlorīds, dioksans, dihlormetāns, hloroforms un vis izplatītākiem dezinfekcijas līdzekļiem.
Stiprināts C formas metāla rāmis nokrāsots ar elektrostatiskās krāsošanas tehnoloģiju
Zem galda skapīši:
1x 1000 x 600 x 805 +/- 10 mm ar atvilktnēm. Pārvietojamais uz riteņiem.
2x 1000 x 600 x 805 +/- 10 mm ar durtiņām un plauktu iekšā. Pārvietojamais uz riteņiem.
Antresoli:
Izmēri: 3350 x 300 x 600 mm +/- 10 mm
Materiāls: Kokskaidu plātne pārklāta ar melaminu (lamināts). Biezums vismaz 16 mm.
Materiālam jābūt izturīgam pret: amonjaks, acetons, toluols, metanols, CCl4, dietilestēris, sālsskābe, fosforskābe, sudraba nitrāts, atšķaidītas skābēs un sārmi, ūdens.
Lai nodrošinātu apmales blīvu stiprināšanu pie darba virsmas un hermētiskumu un tādā veidā izvairīties no šķidruma un ķīmikāliju piekļūšanas darba virsmas iekšienē un uzbriešanas, visas melamina virsmas un sienu maliņas pārklātās ar 2 mm polipropilēnu (pelēkas krāsas) saskaņā ar DIN 4554 4.2 standartu. ABS vai PVH pielietošana maliņām nav pieļaujama. Galda plātnei jābūt homogēnai ar polipropilēna maliņu.
Viens plaukts iekšā. Četras durtiņas. Durvju eņģes atvēršanas leņķis – 110°.
Durvīm jābūt ar metāla rokturiem.
10 | SDG5000ANTIZ | 515 | Sienas darba galds ar antresoliem | Modelis: ____________ | 1 |  | 0
Ražotājs: ____________
Izmēri: 5000 x 750 x 910 mm +/-10 mm
Galds sastāv no metāla rāmja, zem galda pārvietojamiem skapīšiem, antresoliem, darba virsmas.
Darba virsma: Poliuretāna akrila darba virsma TRESPA Toplab Plus vai ekvivalents, atbilstoša sekojošiem ķīmiskiem un mehāniskiem radītājiem: darba virsmai ir jābūt vismaz 20 mm biezai. Darba virsmai ir jābūt gludai, viengabalainai bez šuvēm, gaišā tonī. Jābūt noapaļotai maliņai. Jābūt noapaļotiem stūriem. Virsmai jābūt apstrādātai ar elektronu kūli sacietēšanas brīdi, bez šķīdinātāju pielietošanas, kas nodrošina gludu darba virsmu bez porām un augstu ķīmisko izturību. Darba virsmai jābūt testētai saskaņā ar DIN 53799, EN 12721 Eiropas Savienības Nacionāliem vai ekvivalentiem standartiem. Darba virsmai jābūt testētai un sertificētai atbilstoši JIS Z 2801: 2000, SEFA 3:2010. Kopā ar piedāvājumu Pretendentam jāiesniedz testa protokolu kopijas atbilstoši darba virsmas testiem pēc SEFA 3:2010 un JIS Z 2801: 2000.
Izturīga pret sekojošām ķimikālijām: Hromskābe 62%, sālsskābe 37%, slāpekļskābe 20%, 30%, 70%, sērskābe 33%, 77%, 98%, fosforskābi, etiķskābe 98%, dihloretikskābe, dihromatskābe7%, fenola 90%, amonija hidroksīds 28%, nātrija hidroksīds 10%, 20%, 40%, acetatskāba 99%, amonija hidroksīds 28%, krezols, dimetilformamīds, formaldehīds 48%, furfurols, ūdeņraža peroksīds 8%, ksilēns, trīhloretilēns, n-heksāns, naftalīns, etilēnglikols, metilhlorīds, dioksans, dihlormetāns, hloroforms un vis izplatītākiem dezinfekcijas līdzekļiem.
Stiprināts C formas metāla rāmis nokrāsots ar elektrostatiskās krāsošanas tehnoloģiju
Zem galda skapīši:
2x 1100 x 600 x 805 +/- 10 mm ar atvilktnēm. Pārvietojamais uz riteņiem.
2x 1100 x 600 x 805 +/- 10 mm ar durtiņām un plauktu iekšā. Pārvietojamais uz riteņiem.
Antresoli:
Izmēri: 5000 x 300 x 600 mm +/- 10 mm
Materiāls: Kokskaidu plātne pārklāta ar melaminu (lamināts). Biezums vismaz 16 mm.
Materiālam jābūt izturīgam pret: amonjaks, acetons, toluols, metanols, CCl4, dietilestēris, sālsskābe, fosforskābe, sudraba nitrāts, atšķaidītas skābēs un sārmi, ūdens.
Lai nodrošinātu apmales blīvu stiprināšanu pie darba virsmas un hermētiskumu un tādā veidā izvairīties no šķidruma un ķīmikāliju piekļūšanas darba virsmas iekšienē un uzbriešanas, visas melamina virsmas un sienu maliņas pārklātās ar 2 mm polipropilēnu (pelēkas krāsas) saskaņā ar DIN 4554 4.2 standartu. ABS vai PVH pielietošana maliņām nav pieļaujama. Galda plātnei jābūt homogēnai ar polipropilēna maliņu.
Viens plaukts iekšā. Četras durtiņas. Durvju eņģes atvēršanas leņķis – 110°.
Durvīm jābūt ar metāla rokturiem.
11 | SDG2000ANTIZ | 515 | Sienas darba galds ar antresoliem | Modelis: ____________ | 1 |  | 0
Ražotājs: ____________
Izmēri: 2000 x 750 x 910 mm +/-10 mm
Galds sastāv no metāla rāmja, zem galda pārvietojamiem skapīšiem, antresoliem, darba virsmas.
Darba virsma: Poliuretāna akrila darba virsma TRESPA Toplab Plus vai ekvivalents, atbilstoša sekojošiem ķīmiskiem un mehāniskiem radītājiem: darba virsmai ir jābūt vismaz 20 mm biezai. Darba virsmai ir jābūt gludai, viengabalainai bez šuvēm, gaišā tonī. Jābūt noapaļotai maliņai. Jābūt noapaļotiem stūriem. Virsmai jābūt apstrādātai ar elektronu kūli sacietēšanas brīdi, bez šķīdinātāju pielietošanas, kas nodrošina gludu darba virsmu bez porām un augstu ķīmisko izturību. Darba virsmai jābūt testētai saskaņā ar DIN 53799, EN 12721 Eiropas Savienības Nacionāliem vai ekvivalentiem standartiem. Darba virsmai jābūt testētai un sertificētai atbilstoši JIS Z 2801: 2000, SEFA 3:2010. Kopā ar piedāvājumu Pretendentam jāiesniedz testa protokolu kopijas atbilstoši darba virsmas testiem pēc SEFA 3:2010 un JIS Z 2801: 2000.
Izturīga pret sekojošām ķimikālijām: Hromskābe 62%, sālsskābe 37%, slāpekļskābe 20%, 30%, 70%, sērskābe 33%, 77%, 98%, fosforskābi, etiķskābe 98%, dihloretikskābe, dihromatskābe7%, fenola 90%, amonija hidroksīds 28%, nātrija hidroksīds 10%, 20%, 40%, acetatskāba 99%, amonija hidroksīds 28%, krezols, dimetilformamīds, formaldehīds 48%, furfurols, ūdeņraža peroksīds 8%, ksilēns, trīhloretilēns, n-heksāns, naftalīns, etilēnglikols, metilhlorīds, dioksans, dihlormetāns, hloroforms un vis izplatītākiem dezinfekcijas līdzekļiem.
Stiprināts C formas metāla rāmis nokrāsots ar elektrostatiskās krāsošanas tehnoloģiju
Zem galda skapīši:
1x 900 x 600 x 805 +/- 10 mm ar atvilktnēm. Pārvietojamais uz riteņiem.
1x 900 x 600 x 805 +/- 10 mm ar durtiņām un plauktu iekšā. Pārvietojamais uz riteņiem.
Antresoli:
Izmēri: 2000 x 300 x 600 mm +/- 10 mm
Materiāls: Kokskaidu plātne pārklāta ar melaminu (lamināts). Biezums vismaz 16 mm.
Materiālam jābūt izturīgam pret: amonjaks, acetons, toluols, metanols, CCl4, dietilestēris, sālsskābe, fosforskābe, sudraba nitrāts, atšķaidītas skābēs un sārmi, ūdens.
Lai nodrošinātu apmales blīvu stiprināšanu pie darba virsmas un hermētiskumu un tādā veidā izvairīties no šķidruma un ķīmikāliju piekļūšanas darba virsmas iekšienē un uzbriešanas, visas melamina virsmas un sienu maliņas pārklātās ar 2 mm polipropilēnu (pelēkas krāsas) saskaņā ar DIN 4554 4.2 standartu. ABS vai PVH pielietošana maliņām nav pieļaujama. Galda plātnei jābūt homogēnai ar polipropilēna maliņu.
Viens plaukts iekšā. Četras durtiņas. Durvju eņģes atvēršanas leņķis – 110°.
Durvīm jābūt ar metāla rokturiem.
12 | IZ900 | 515 | Laboratorijas dubultizlietne | Galds atbilst standartiem: EN 13150, EN 14056. | 2 |  | 0
Izmēri: 900 x 750 x 910 mm +/- 20 mm
Izlietnei jābūt izgatavotai no ķīmiski izturīga laboratorijas polipropilēna. Krāsa – pelēkā. Izlietnes materiālam jābūt izturīgam pret:
Etiķskābe (CH3COOH), acetanhidrīds (CH3CO)2O, acetons (CH3-CO-CH3-), amonjaks (NH3), amonija acetāts (CH3COONH4), amonija hlorīds (NH4Cl), amonija dihidrogēnfosfāts (NH4H2PO4), amonija fluorūdeņradis (NH4HF2), amonija nitrāts (NH4NO3), anilīns (C6H5NH2), bārija hidroksīds (Ba (OH)2), bisulfīta ogleklis CS2, borskābe H3BO3, butāns (C4H10), butanediols (HOC4H8OH), butanols (C4H9 OH), kalcija hipohlorīts (Ca (OCl)2), hloretiķskābe (Cl2 CHCOOH), hlorbenzols (C6H5 Cl), hloroforms (CHCl3), cikloheksanols (C6H11OH), dihlorbenzols (C6H4Cl2), dīzeļdegviela, diizobutil ketons (C9H18O), dioksāns (C4H8O2), etanols (C2H5OH), etilēndiamīns (C2H8N2), sālsskābe (HCl), ciānūdeņražskābe (HCN), fluorūdeņražskābe (HF), ūdeņradis (H2), ūdeņraža peroksīds (H2O2), sērūdeņradis (H2S), pienskābe (C3H6O3), maleīnskābes ACI d (C4H4O4), dzīvsudrabs (Hg), metāns (CH4), metanols (CH3OH), metiletilketons (CH3COC2H5), metilacetāts (CH3COOCH3), metilamīns (CH3NH2), slāpekļskābe (HNO3), olīveļļa, skābeņskābe ((COOH)2), skābeklis (O2), perhlorāta ACI d (HClO4), fosfora pentoksīds (P2O5), kālija borāts (KBr), kālija karbonāts (K2CO3), kālija hroms, sulfāts (KCr(SO4)2 ), kālija dihromāts (K2Cr2O7), kālija iodite (KJ), kālija nitrāts (KNO3), kālija persulfāts (K2S2O8), propāns (C3H8), propionskābe (CH3CH2COOH), jūras ūdens, nātrija acetāts (CH3COONa), nātrija bromāts (NaBrO3), nātrija bromīds (NaBr), nātrija karbonāts (Na2CO3), nātrija di sulfīts (Na2S2O5), nātrija dithionits (Na2S2O4), nātrija fluorīds (NaF), nātrijs hidrogēnkarbonāts (NaHCO3), nātrijs hidrogensulfītu (NaHSO3), nātrija hidroksīds (NaOH), nātrija jodīds (NaJ), nātrija nitrāts (NaNO3), nātrija fosfāts Na3PO4, nātrija silikāts (Na2SiO3), nātrija sulfāts (Na2SO4), sērskābe (H2SO4), sērpaskābe (H2SO3), vīnskābe (C4H6O6), tetrahloretāns (C2H2Cl4), trihloretiķskābes (CCl3COOH), urīnviela (H2N-CO-NH2), dūmgāzes ar ogļskābo gāzi (CO2), dūmgāzes ar slāpekļa oksīdu (Nox).
Lai apliecināt piedāvātas darba virsmas izturību pret reaģentiem Pretendents piedāvājumam pievieno materiāla ražotāja tehnisko dokumentāciju ar norādēm par materiāla ķīmisko izturību.
Iebūvēta izlietne:
Integrēta izlietne(iekšējais izmēri) 500 x 400 x 300 mm +/- 10mm – 1 gab. ar atsevišķu kanalizācijas izvadu. Izlietnei jābūt izgatavotai no laboratorijas polipropilēna vai ekvivalenta. Ūdens krāns, kurš atbilst EN 13792 standartam. Darba virsmā iebūvēta acu duša ar 900 - 1000 mm cauruli, izvelkamu no darba virsmas.
Korpusa materiāls: Veidots no 18 - 20 mm biezas kokskaidu plātnes, pārklātas ar 0.8 mm augstspiediena laminātu no abām pusēm. Kokskaidu plātne izgatavota saskaņā ar DIN 68761 standartu. Kokskaidu plātne ir mitruma un ugunsizturīga - piesūcināta ar atbilstošiem antiseptiķiem un antipireniem. Formaldehīda emisijas klase ne augstāk par E1 klasi saskaņā ar DIN EN 120 standartu. Visi izmantoti materiāli ir B2 klases videi draudzīgi un atbilst termiskas dekompozīcijas ugunsdrošības normatīvam.Krāsa – balta.
Melamīna virsma izturīga pret: amonjaks, acetons, toluols, metanols, CCl4, dietilestēris, sālsskābe, fosforskābe, sudraba nitrāts, atšķaidītas skābēs un sārmi, ūdens, īslaicīga temperatūras iedarbība līdz 180°C.
Lai nodrošinātu apmales blīvu stiprināšanu pie darba virsmas un hermētiskumu un tādā veidā izvairīties no šķidruma un ķīmikāliju piekļaušanas darba virsmas iekšienē un uzbriešanas, visas melamina virsmas un detaļas sienu maliņas pārklātās ar 2 mm polipropilēna
Zem galda skapītis:
Rokturi no alumīnija. Zem galdu skapīša virsmai jābūt pārklātai ar baltas krāsas melamīnu. Eņģes ļauj atvērt durtiņu uz 170°.
Cokols ir jābūt 100 - 150 mm augstam un izgatavots no mehāniski un ķīmiski izturīga A klases laboratorijas lamināta pārklāta ar melamīnu saskaņā ar DIN 68709 standartu. Cokolam ir jābūt izturīgam pret mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem.
13 | CLG3300 | 5-008 | Centrālais laboratorijas galds | Modelis: ____________ | 3 |  | 0
5-009
|  | 515 |  | Ražotājs: ____________
Galds atbilst standartiem: EN 13150 vai ekvivalentam, EN 14056 vai ekvivalentam.
Kopējie izmēri: garums 3350 mm x platums 1620 mm x galda augstums 910 mm +/- 20 mm.
Izlietnes modulis galā: garums 1620 mm x platums 650 mm x augstums 910 mm +/- 20 mm.
Galds sastāv no metāla rāmja, zem galda pārvietojamiem skapīšiem, centrālas konsoles, komunikācijas konsolēm no abām pusēm, darba virsmas.
Darba virsma:
Poliuretāna akrila darba virsma, atbilstoša sekojošiem ķīmiskiem un mehāniskiem radītājiem: darba virsmai ir jābūt vismaz 20 mm biezai. Darba virsmai ir jābūt gludai, viengabalainai bez šuvēm, gaišā tonī. Jābūt noapaļotai maliņai. Jābūt noapaļotiem stūriem. Virsmai jābūt apstrādātai ar elektronu kūli sacietēšanas brīdi, bez šķīdinātāju pielietošanas, kas nodrošina gludu darba virsmu bez porām un augstu ķīmisko izturību. Darba virsmai jābūt testētai saskaņā ar DIN 53799, EN 12721 Eiropas Savienības Nacionāliem vai ekvivalentiem standartiem. Darba virsmai jābūt testētai un sertificētai atbilstoši JIS Z 2801: 2000, SEFA 3:2010 vai ekvivalentiem standartiem. Kopā ar piedāvājumu Pretendentam jāiesniedz testa protokolu kopijas atbilstoši darba virsmas testiem pēc SEFA 3:2010 un JIS Z 2801: 2000 vai ekvivalentiem standartiem.
Izturīga pret vismaz sekojošām ķimikālijām: Hromskābe 62%, sālsskābe 37%, slāpekļskābe 20%, 30%, 70%, sērskābe 33%, 77%, 98%, fosforskābi, etiķskābe 98%, dihloretikskābe, dihromatskābe7%, fenola 90%, amonija hidroksīds 28%, nātrija hidroksīds 10%, 20%, 40%, acetatskābe 99%, amonija hidroksīds 28%, krezols, dimetilformamīds, formaldehīds 48%, furfurols, ūdeņraža peroksīds 8%, ksilēns, trīhloretilēns, n-heksāns, naftalīns, etilēnglikols, metilhlorīds, dioksans, dihlormetāns, hloroforms un vis izplatītākiem dezinfekcijas līdzekļiem.
Komunikācijas:
Komunikācijas kanāla korpuss izgatavots no anodēda metāla, bet priekšēja daļa no ķīmiski izturīga materiāla Trespa Toplab Plus (vai ekvivalenta). Kanāls ir taisnstūra formas. Izmēri: garums 1200 mm, augstums 173 mm, dziļums 72 mm. Izmēru novirze +/- 5 mm. Piedāvāt komunikācijas kanālu izgatavotu no PVC vai PE ir aizliegts sakarā ar to ka PVC un PE nav piemēroti Pasūtītāja izmantotājiem reaģentiem un nav mehāniski ilgizturīgi. 220V, elektrības rozete ar vāku - 20 gab.
Elektrības pieslēgšana: 220V, 50 Hz, 4A, 3,5 kW. Komunikācijas kanālam ir jābūt galda neatņemamai daļa un kas tiks pieslēgts pie esošām ēkas komunikācijām.
Plaukti:
Galdam jābūt aprīkotam ar plauktiem 4x 1180 +/- 30 mm, 4x 1480 mm +/- 30 mm no stikla. Jābūt iespējai mainīt plauktu augstumu izņemot ārā plauktu no centrāles konsoles ailes, ievietojot plauktu citā attiecīgajā ailē. Plauktu augstuma maiņai jābūt iespējamai bez skrūvēm un bez instrumentu pielietošanas. Katram plauktam jābūt ar metāla rāmi. Centrālajā konsolē plauktu uzstādīšanas ailei jābūt izgatavotai no plastikāta ar tādu mērķi, ka mainot plauktu augstumu plaukta metāla rāmis un kronšteini netiek saskrāpēti, kā arī centrālas konsoles ailes zonas netiek saskrāpētas lai ilgtermiņā neizraisīt koroziju.
Zem galda skapīši:
Zem galda skapīšiem jābūt pārvietojamiem uz 100-110 mm +/- 10 mm riteņiem.
2 gab. skapītis: 4 atvilktnes. Izmērs: 1100 x 500 x 860 mm +/- 10 mm. Atvilktnēm jābūt aprīkotām ar aizvēršanas mehānismu un pilnas atvēršanas mehānismu, bremzi.
2 gab. skapītis: 2 durtiņas, 1 plaukts iekšā. Izmērs: 800 x 500 x 860 mm +/- 10 mm
Metāla rokturiem jābūt no alumīnija vai analoga metāla. Eņģes 170°.
2 gab. skapītis: 2 durtiņas, 1 plaukts iekšā. Izmērs: 1100 x 500 x 860 mm +/- 10 mm
Metāla rokturiem jābūt no alumīnija vai analoga metāla. Eņģes 170°.
14 | SVG | 515 | Svaru galds | Modelis: ____________ | 2 |  | 0
Ražotājs: ____________
Izmēri: 900 x 750 x 750 mm +/- 10 mm
Stabilas konstrukcijas līdzsvarots galds paredzēts analītisko svaru novietošanai. Darba virsma – lamināts ar iebūvētu granīta plāksni 460x460 mm +/- 20 mm. Svaru plāksnes svars vismaz 40 kg. Svaru plāksne ir nodalīta no pārējām galda daļām, lai samazinātu vibrāciju risku. Plāksnei jābūt izvietotai uz gumijas starplikām un atsevišķi stāvoša metāla rāmja. Galda priekšējiem stūriem jābūt aizsargātiem ar alumīnija profilu. Galda darba virsmas biezums vismaz 25 mm un sānu un citu virsmu biezums vismaz 18 mm. Krāsa- gaiši pelēka.
Sienu materiāls:
Veidotas no 18 - 20 mm biezas kokskaidu plātnes, pārklātas ar 0.8 mm augstspiediena laminātu no abām pusēm. Kokskaidu plātnei jābūt izgatavotai saskaņā ar DIN 68761 standartu. Kokskaidu plātnei ir jābūt mitruma izturīgai. Formaldehīda emisijas klase ne augstāk par E1 klasi saskaņā ar DIN EN 120 standartu. Visiem izmantotajiem materiāliem ir jābūt B2 klases videi draudzīgiem un jāatbilst termiskās dekompozīcijas ugunsdrošības normatīvam saskaņā ar DIN 53436 standartu.
Krāsa – balta.
Melamina virsmai jābūt izturīgai pret: amonjaks, acetons, toluols, metanols, CCl4, dietilestēris, sālsskābe, fosforskābe, sudraba nitrāts, atšķaidītas skābēs un sārmi, ūdens.
[6 empty] | Kopā: | 0

## Velkmes
N.p.k. | Pasūtītāja kods | Izvietojums istabā | Iekārtas nosaukums | Tehniskā specifikācija | Daudz. | 1 vienības cena EUR bez PVN | Kopā
15 | VSA18 | 515 | Velkmes skapis 1800 mm | Modelis: ____________ | 2 |  | 0
5-005
Ražotājs: ____________
Atbilst EN 14175-1, EN 14175-2, EN 14175-3 standartam
Izmēri: 1800 x 950 x 2750 mm +/-10mm;
Darba virsma - izgatavota no monolītas keramikas, 100% izturīga pret koncentrētām skābēm, sārmiem, augstu temperatūru, hloroformu un citiem organiskiem šķīdinātājiem, viegli kopjama un dezinficējama, kā arī virsmai jābūt ar izveidotu reljefa maliņu – h=7mm, virsmas biezums kopā ar reljefa maliņu 28-35 mm;
Darba virsmas augstums 910 mm +/-10mm
Darba zona:
Darba zonas izmēri ne mazāk kā 1760 x 690 x 1530 mm. Darba zona ir izgatavota no laboratorijas klases keramiska materiāla (akmens). Iekšējo apdari piedāvāt no melamina, polipropilēna, augsti spiediena lamināta vai citiem aizliegts.
Konstrukcija:
Priekšējais loga rāmis izgatavots no alumīnija profila ar epoksīda krāsojumu.
Priekšējais logs aprīkots ar tērauda trosēm un atsvariem, kas nodrošina loga pretsvara sistēmu, līdz ar ko jābūt iespējai izvietot priekšējo logu jebkurā augstuma pozīcijā;
Priekšējā logā jābūt iestatītiem bīdāmiem stikliem. Stikliem jābūt trīs slāņu (triplekss), kurš sprādziena gadījumā neveidotu stikla lauskas.
Atsvaru sistēmai, tajā skaitā rullīšiem, pa kuriem skrien trose, jābūt novietotiem velkmes skapja priekšējā daļā, tā, lai nodrošinātu vieglu pieeju pie atsvariem un rullīšu sistēmas bez velkmes skapja pārvietošanas no uzstādīšanas vietas. Atsvariem jābūt novietotiem kreisajā vai labajā priekšējā komunikāciju panelī, tā, lai noņemot fasādes paneli, var viegli tikt klāt pie atsvariem un trosēm un veikt to tehniskā stāvokļa apskati, nepatraucot sintēzes procesu un neatverot priekšējo logu. Atsvari, troses un rullīši nedrīkst būt novietoti skapja aizmugurējā daļā. Velkmes skapja priekšēja loga atsvaru daudzums – ne vairāk par vienu. Kopā ar piedāvājumu Pretendents iesniedz piedāvāta velkmes skapja skici vai foto ar noradi par atsvaru novietošanas vietu.
Velkmes skapja kājām jābūt regulējamām vismaz +/- 20 mm
Izlietne
Komplektā jābūt darba virsmā iebūvētai izlietnei – 1 gab. no akmens materiāla 285 x 135 x 135 mm +/- 20 mm. Virs izlietnēm laboratorijas klases auksta ūdens krāns ar regulēšanu no velkmes skapja priekšējas daļas – 1 gab.
Ventilācija:
Velkmes skapja gaisa patēriņš ne vairāk par 660 m3/st pie 58Pa.
Ventilācijas izvads 250 mm ar integrētiem gaisa plūsmas mērīšanas sensoriem.
Piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgi apstiprinājumi un testēšanas protokolu paraugi. Šiem dokumentiem ir jābūt apstiprinātiem un akceptētiem, ko veikusi kompetenta un sertificēta neatkarīga organizācija, kas ir pārliecinājusies, ka velkmes skapji patiešām atbilst LVS-EN 14175 punktiem 1, 2 un 3.
Gaisa papildus pieplūdes sprauslu sistēma
Velkmes skapim jābūt aprīkotam ar divām gaisa papildus pieplūdes sprauslām. Vienai sprauslai jābūt kreisajā apakšējā malā priekšpusē, otrai apakšējā labajā malā priekšpusē. Sprauslām jāpadod gaisu velkmes skapja iekšienes virzienā gar sāniem virs darba virsmas, ar mērķi izpūst kaitīgos tvaikus no stūriem, aizpūst tos līdz aizmugurējās sienas izplūdes kanālam (saskaņā ar skici apakšā) un neļaut veidoties gaisa turbulencei. Gaisa padošanas motoram jābūt novietotam velkmes skapja augšējā daļā.
Elektrība:
Zem darba virsmas, priekšējā paneļa centrā jābūt uzstādītām vismaz 6 rozetēm 220V, 16A, IP44 klase.
Velkmes skapim jābūt aprīkotam ar apgaismojuma LED lampu vismaz 12W.
Velkmes skapja kreisajā puse jābūt integrētam vadības blokam, kurš saskaņā ar EN 14175 (vai ekvivalentu) standartu paziņo par nepietiekošu vai pārāk stipru gaisa plūsmu (vizuālais un akustiskais signāli).
Vadība blokā jābūt ventilācijas ieslēgšanas pogai, gaismas ieslēgšanai pogai un elektrības ieslēgšanas pogai.
Vadības blokam jābūt savienotam ar gaisa plūsmas mērīšanas sensoriem integrētiem ventilācijas izvadā, kuram nepārtraukti jāveic gaisa plūsma parametru monitorings.
Ventilācijas vārsts:
Komplektā jābūt motorizētam vārstam, kurš mainās savu pozīciju un gaisa apjomu atkarībā no velkmes skapja priekšēja paneļa vertikālas pozīcijas. Jābūt iespējai pieslēgt vārstu pie velkmes skapja kontroles bloka, ka arī pie ēkas ventilācijas sistēmas vadības bloka. Velkmes skapim jābūt ar iebūvētiem priekšēja loga pozīcijas sensoriem. Komplektā by pass sensors.
Reaģentu glabāšanas skapis 2:
Izmēri: 1700 x 500 x 600 mm +/- 10mm. Iekšā ir viens plaukts. Skapis pieslēgts pie ventilācijas aizmugurē.
16 | VSA15 | 5-008 | Velkmes skapis 1500 mm | Modelis: ____________ | 6 |  | 0
5-009
Ražotājs: ____________
Atbilst EN 14175-1, EN 14175-2, EN 14175-3 standartam
Izmēri: 1500 x 950 x 2750 mm +/-10mm;
Darba virsma - izgatavota no monolītas keramikas, 100% izturīga pret koncentrētām skābēm, sārmiem, augstu temperatūru, hloroformu un citiem organiskiem šķīdinātājiem, viegli kopjama un dezinficējama, kā arī virsmai jābūt ar izveidotu reljefa maliņu – h=7mm, virsmas biezums kopā ar reljefa maliņu 28-35 mm;
Darba virsmas augstums 910 mm +/-10mm
Darba zona:
Darba zonas izmēri ne mazāk kā 1460 x 690 x 1530 mm. Darba zona ir izgatavota no laboratorijas klases augsta spiediena lamināta.
Konstrukcija:
Priekšējais loga rāmis izgatavots no alumīnija profila ar epoksīda krāsojumu.
Priekšējais logs aprīkots ar tērauda trosēm un atsvariem, kas nodrošina loga pretsvara sistēmu, līdz ar ko jābūt iespējai izvietot priekšējo logu jebkurā augstuma pozīcijā;
Priekšējā logā jābūt iestatītiem bīdāmiem stikliem. Stikliem jābūt trīs slāņu (triplekss), kurš sprādziena gadījumā neveidotu stikla lauskas.
Atsvaru sistēmai, tajā skaitā rullīšiem, pa kuriem skrien trose, jābūt novietotiem velkmes skapja priekšējā daļā, tā, lai nodrošinātu vieglu pieeju pie atsvariem un rullīšu sistēmas bez velkmes skapja pārvietošanas no uzstādīšanas vietas. Atsvariem jābūt novietotiem kreisajā vai labajā priekšējā komunikāciju panelī, tā, lai noņemot fasādes paneli, var viegli tikt klāt pie atsvariem un trosēm un veikt to tehniskā stāvokļa apskati, nepatraucot sintēzes procesu un neatverot priekšējo logu. Atsvari, troses un rullīši nedrīkst būt novietoti skapja aizmugurējā daļā. Velkmes skapja priekšēja loga atsvaru daudzums – ne vairāk par vienu. Kopā ar piedāvājumu Pretendents iesniedz piedāvāta velkmes skapja skici vai foto ar noradi par atsvaru novietošanas vietu.
Velkmes skapja kājām jābūt regulējamām vismaz +/- 20 mm
Izlietne
Komplektā jābūt darba virsmā iebūvētai izlietnei – 1 gab. no akmens materiāla 285 x 135 x 135 mm +/- 20 mm. Virs izlietnes laboratorijas klases auksta ūdens krāns ar regulēšanu no velkmes skapja priekšējas daļas – 1 gab.
Ventilācija:
Velkmes skapja gaisa patēriņš ne vairāk par 540 m3/st pie 58Pa.
Ventilācijas izvads 250 mm ar integrētiem gaisa plūsmas mērīšanas sensoriem.
Piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgi apstiprinājumi un testēšanas protokolu paraugi. Šiem dokumentiem ir jābūt apstiprinātiem un akceptētiem, ko veikusi kompetenta un sertificēta neatkarīga organizācija, kas ir pārliecinājusies, ka velkmes skapji patiešām atbilst LVS-EN 14175 punktiem 1, 2 un 3.
Gaisa papildus pieplūdes sprauslu sistēma
Velkmes skapim jābūt aprīkotam ar divām gaisa papildus pieplūdes sprauslām. Vienai sprauslai jābūt kreisajā apakšējā malā priekšpusē, otrai apakšējā labajā malā priekšpusē. Sprauslām jāpadod gaisu velkmes skapja iekšienes virzienā gar sāniem virs darba virsmas, ar mērķi izpūst kaitīgos tvaikus no stūriem, aizpūst tos līdz aizmugurējās sienas izplūdes kanālam (saskaņā ar skici apakšā) un neļaut veidoties gaisa turbulencei. Gaisa padošanas motoram jābūt novietotam velkmes skapja augšējā daļā.
Elektrība:
Zem darba virsmas, priekšējā paneļa centrā jābūt uzstādītām vismaz 6 rozetēm 220V, 16A, IP44 klase.
Velkmes skapim jābūt aprīkotam ar apgaismojuma LED lampu vismaz 12W.
Velkmes skapja kreisajā puse jābūt integrētam vadības blokam, kurš saskaņā ar EN 14175 (vai ekvivalentu) standartu paziņo par nepietiekošu vai pārāk stipru gaisa plūsmu (vizuālais un akustiskais signāli).
Vadība blokā jābūt ventilācijas ieslēgšanas pogai, gaismas ieslēgšanai pogai un elektrības ieslēgšanas pogai.
Vadības blokam jābūt savienotam ar gaisa plūsmas mērīšanas sensoriem integrētiem ventilācijas izvadā, kuram nepārtraukti jāveic gaisa plūsma parametru monitorings.
Ventilācijas vārsts:
Komplektā jābūt motorizētam vārstam, kurš mainās savu pozīciju un gaisa apjomu atkarībā no velkmes skapja priekšēja paneļa vertikālas pozīcijas. Jābūt iespējai pieslēgt vārstu pie velkmes skapja kontroles bloka, ka arī pie ēkas ventilācijas sistēmas vadības bloka. Velkmes skapim jābūt ar iebūvētiem priekšēja loga pozīcijas sensoriem. Komplektā by pass sensors.
Izmēri: 1400 x 500 x 600 mm +/- 10mm. Iekšā ir viens plaukts. Skapis pieslēgts pie ventilācijas aizmugurē.
17 | LV |  | Lokāla velkme metāla | Lokāla velkme paredzēta toksisku un kaitīgu eksperimenta tvaiku novadīšanas no darba zonas pie galda | 10 |  | 0
Lokālas ventilācijas kupols ar gaisa izplūdi 200 m3/stundā +/- 10
Izmēri 1000 x 500 x 600 mm.
Materiāls – nerūsējošais tērauds
Pretendents veic lokālas velkmes uzstādīšanu un cenā iekļauj visus nepieciešamus materiālus un komponentes.
18 | VSA15 | XXX | Velkmes skapis 1500 mm | Modelis: ____________ | 4 |  | 0
Ražotājs: ____________
Atbilst EN 14175-1, EN 14175-2, EN 14175-3 standartam
Izmēri: 1500 x 950 x 2750 mm +/-10mm;
Darba virsma - izgatavota no monolītas keramikas, 100% izturīga pret koncentrētām skābēm, sārmiem, augstu temperatūru, hloroformu un citiem organiskiem šķīdinātājiem, viegli kopjama un dezinficējama, kā arī virsmai jābūt ar izveidotu reljefa maliņu – h=7mm, virsmas biezums kopā ar reljefa maliņu 28-35 mm;
Darba virsmas augstums 910 mm +/-10mm
Darba zona:
Darba zonas izmēri ne mazāk kā 1460 x 690 x 1530 mm.
Konstrukcija:
Priekšējais loga rāmis izgatavots no alumīnija profila ar epoksīda krāsojumu.
Priekšējais logs aprīkots ar tērauda trosēm un atsvariem, kas nodrošina loga pretsvara sistēmu, līdz ar ko jābūt iespējai izvietot priekšējo logu jebkurā augstuma pozīcijā;
Priekšējā logā jābūt iestatītiem bīdāmiem stikliem. Stikliem jābūt trīs slāņu (triplekss), kurš sprādziena gadījumā neveidotu stikla lauskas.
Atsvaru sistēmai, tajā skaitā rullīšiem, pa kuriem skrien trose, jābūt novietotiem velkmes skapja priekšējā daļā, tā, lai nodrošinātu vieglu pieeju pie atsvariem un rullīšu sistēmas bez velkmes skapja pārvietošanas no uzstādīšanas vietas. Atsvariem jābūt novietotiem kreisajā vai labajā priekšējā komunikāciju panelī, tā, lai noņemot fasādes paneli, var viegli tikt klāt pie atsvariem un trosēm un veikt to tehniskā stāvokļa apskati, nepatraucot sintēzes procesu un neatverot priekšējo logu. Atsvari, troses un rullīši nedrīkst būt novietoti skapja aizmugurējā daļā. Velkmes skapja priekšēja loga atsvaru daudzums – ne vairāk par vienu. Kopā ar piedāvājumu Pretendents iesniedz piedāvāta velkmes skapja skici vai foto ar noradi par atsvaru novietošanas vietu.
Velkmes skapja kājām jābūt regulējamām vismaz +/- 20 mm
Izlietne
Komplektā jābūt darba virsmā iebūvētai izlietnei – 1 gab. no akmens materiāla 285 x 135 x 135 mm +/- 20 mm. Virs izlietnes laboratorijas klases auksta ūdens krāns ar regulēšanu no velkmes skapja priekšējas daļas – 2 gab.
Ventilācija:
Velkmes skapja gaisa patēriņš ne vairāk par 450 m3/st pie 58Pa.
Ventilācijas izvads 250 mm ar integrētiem gaisa plūsmas mērīšanas sensoriem.
Piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgi apstiprinājumi un testēšanas protokolu paraugi. Šiem dokumentiem ir jābūt apstiprinātiem un akceptētiem, ko veikusi kompetenta un sertificēta neatkarīga organizācija, kas ir pārliecinājusies, ka velkmes skapji patiešām atbilst LVS-EN 14175 punktiem 1, 2 un 3.
Gaisa papildus pieplūdes sprauslu sistēma
Velkmes skapim jābūt aprīkotam ar divām gaisa papildus pieplūdes sprauslām. Vienai sprauslai jābūt kreisajā apakšējā malā priekšpusē, otrai apakšējā labajā malā priekšpusē. Sprauslām jāpadod gaisu velkmes skapja iekšienes virzienā gar sāniem virs darba virsmas, ar mērķi izpūst kaitīgos tvaikus no stūriem, aizpūst tos līdz aizmugurējās sienas izplūdes kanālam (saskaņā ar skici apakšā) un neļaut veidoties gaisa turbulencei. Gaisa padošanas motoram jābūt novietotam velkmes skapja augšējā daļā.
Elektrība:
Zem darba virsmas, priekšējā paneļa centrā jābūt uzstādītām vismaz 6 rozetēm 220V, 16A, IP44 klase.
Velkmes skapim jābūt aprīkotam ar apgaismojuma LED lampu vismaz 12W.
Velkmes skapja kreisajā puse jābūt integrētam vadības blokam, kurš saskaņā ar EN 14175 (vai ekvivalentu) standartu paziņo par nepietiekošu vai pārāk stipru gaisa plūsmu (vizuālais un akustiskais signāli).
Vadība blokā jābūt ventilācijas ieslēgšanas pogai, gaismas ieslēgšanai pogai un elektrības ieslēgšanas pogai.
Vadības blokam jābūt savienotam ar gaisa plūsmas mērīšanas sensoriem integrētiem ventilācijas izvadā, kuram nepārtraukti jāveic gaisa plūsma parametru monitorings.
Ventilācijas vārsts:
Komplektā jābūt motorizētam vārstam, kurš mainās savu pozīciju un gaisa apjomu atkarībā no velkmes skapja priekšēja paneļa vertikālas pozīcijas. Jābūt iespējai pieslēgt vārstu pie velkmes skapja kontroles bloka, ka arī pie ēkas ventilācijas sistēmas vadības bloka. Velkmes skapim jābūt ar iebūvētiem priekšēja loga pozīcijas sensoriem. Komplektā by pass sensors.
Uzliesmojošu un agresīvu ķimikāliju glabāšanai saskaņā ar DIN EN 14470-1, uguns izturība atklāta liesmā 90 min. Izmēri: 1400 x 500 x 600 mm +/- 10mm ar diviem nodalījumiem. Viena nodalījumā ir divi izvelkami plaukti ar polipropilēna paplātēm. Otrajā nodalījuma ir viens plaukts augstu tvertņu glabāšanai. Jābūt ventilācijas pieslēgumam aizmugurē. Skapis aprīkots ar automātiski durvju aizvēršanas funkciju ugunsgrēka gadījuma. Ugunsgrēka gadījuma skapim jābūt ar pašdzesēšanas funkciju no visam pusēm, ar kuras palīdzību skapja iekšienes temperatūra samazinās un pasarga reaģentus no eksplozijas. Skapim jābūt aprīkotam ar riteņiem iebūvētiem cokola vieglai izstumšanai. Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz sertifikāta kopiju par atbilstību EN 14470-1 ar noradītu piedāvātu modeli.
19 |  |  | Velkmes skapis pulveriem | 1. Velkmes skapis paredzēts pulveru apstrādei | 1 |  | 0
2. Konstrukcija
Velkmes skapim jābūt novietojamam uz galda vai aprīkotam ar balsta kājām.
Konstrukcijā jāietilpst slīpam priekšējam logam, paceļamam – ar diviem nodalījumiem.
Velkmes skapja ārējie izmēri (platums x dziļums x augstums): 900 x 680 x 890 mm; +/- 15 mm
Svars: ne vairāk par 48 kg
Abās sānu sienās jābūt ailei ar aizveri eksperimenta produktu vai atlieku izņemšanai no boksa.
Trokšņa līmenis < 50 dB;
Priekšējam logam un sānu daļām jābūt caurspīdīgiem
3. Gaisa attīrīšanas sistēma
Boksam jābūt aprīkotam ar diviem gaisa attīrīšanas blokiem
Pirmajam blokam jāsastāv no elektrostatiska filtra un sagatavo gaisa iekļūšanu HEPA filtrā. Daliņu izmērs 0.5 mikroni.
Otrajam bloksam jāsastāv no HEPA filtra (ne sliktāk par 99,99 %); Atbilst ULPA. HEPA filtram jābūt spējīgam ķert daļiņas ar izmēru 0.12 mikronus.
4. Gaisa plūsma
Gaisa plūsmai jābūt organizētai tā, ka gaiss tiek paņemts no boksa priekšējas daļas un gar darba virsmu tiek virzīts pie velkmes skapja aizmugurējas sienas un tālāk uz augšu cauri filtriem. Gaisa plūsmas ātrumam jābūt 1 m/s +/- 0.05 m/s. Velkmes skapim jābūt ar iebūvētu ventilatoru un ar pieslēguma vietu pie ēkas ventilācijas.
5. Darba virsma
Darba virsmai jābūt no nerūsējoša tērauda, izturīgai pret sārmiem, skābēm, šķīdinātājiem
6. Vadība un kontrole
Elektronisks kontrolieris precīzai gaisa plūsmas uzstādīšanai un kontrolei;
Iebūvēts LCD displejs parametru un uzstatījumu vizualizēšanai
Brīdinājuma signāli par zemu gaisa plūsmas ātrumu un filtra nomaiņas nepieciešamību;
20 | LV | 5-008 | Lokāla velkme | Modelis: ____________ | 6 |  | 0
|  | 5-009 |  | Ražotājs: ____________
|  | 515 |  | Lokāla velkme paredzēta toksisku un kaitīgu eksperimenta tvaiku novadīšanas no darba zonas pie galda
Lokālas ventilācijas kupols ar gaisa izplūdi 200 m3/stundā +/- 20%
Rokas garums – 2000 mm +/- 10 mm
Caurules diametrs 75 mm +/-20mm
Materiāls – ķīmiski izturīgs polipropilēns
Kustīgi savienojumi – 3 gab.
Kupols no caurspīdīga plastikāta ar diametru 350 m +/- 10 mm
Sistēmai jābūt ar gāzes amortizatoru
Pretendents veic lokālas velkmes uzstādīšanu un cenā iekļauj visus nepieciešamus materiālus un komponentes.
[6 empty] | Kopā | 0

## Papildus prasīb. attiecas uz TP
Papildus prasības pretendentiem, kas piedāvā velkmes skapjus (Pretendenta piedāvājuma sagatavošanas palīglapa)
1. Piedāvātie velkmes skapji atbilst EN 14175-3 (vai ekvivalenta) standarta prasībām. | Pretendents iesniedz sertifikātu par piedāvāta velkmes skapja atbilstību EN 14175-3 (vai ekvivalenta) standarta prasībām.
2. Pretendenta piedāvātie velkmes skapji ir testēti pēc EN 14175-3 (vai ekvivalenta) standarta. | Pretendents iesniedz piedāvāto velkmes skapju testēšanas protokolu, kuru izsniedz neatkarīga organizācija (drīkst būt angļu valodā. Ja protokols ir citā valodā, tam jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums). Testam jābūt veiktam pēc EN 14175-3 standarta. Protokolā jābūt noradītiem gaisā ventilācijas parametriem, gaisa barjeras parametriem un kaitīgu vielu koncentrācijai velkmes skapja priekšējā daļā.
prasība svīrota
4. Pretendentam jābūt pieredzei vismaz trīs līdzīgu projektu realizācijā pēdējo trīs kalendāro gadu laikā par summu vienādu ar piedāvājuma summu. | Pretendents iesniedz informāciju par veiktajām piegādēm, norādot preci, gala lietotāja kontaktinformāciju, adresi un piegādes apmēru.
5. Pretendentsjaīesniedz piedāvāo velkmes skapjau skices vai fotogrāfijas. | Pretendents norādot informāciju par piedāvāta velkmes skapja ražotāju un modeli, papildus iesniedz arī brošūru, kurā ir piedāvātā velkmes skapja skici vai fotogrāfiju.
6. Pretendentam jāiekļauj piedāvātajā cenā visas ar velkmes skapju uzstādīšanu un pieslēgšanu saistītās izmaksas. | Pretendents iesniedz apliecinājumu par to, ka veiks velkmes skapju uzstādīšanu, pieslēgšanu pie elektrības, ventilācijas, ūdens, kanalizācijas, un iekļauj piedāvātajā cenā visas ar to saistītās izmaksas.
prasība svīrota